## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 手术床 |  | 数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 90
临床科室 |  | 麻醉科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 全电动油压多功能综合手术床，适用手术类型包括：手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、整形科、直肠科、耳鼻喉科等。
2 | 资质认证 |  | 具有医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数
*3.1 | 性能 |  | 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降4个主要动作组，由4组独立液压缸液压驱动。
3.2 | 性能 |  | 手术床可选配电动平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。
#3.3 | 性能 |  | 手术床配有高性能充电电池，可满足≥50次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。充电电池无需保养和维护,可长时间使用。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。
#3.4 | 性能 |  | 具有手持有线控制器和应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。
3.5 | 材料 |  | 手术床承重≥185kg。
3.6 | 材料 |  | 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。
3.7 | 材料 |  | 手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。
3.8 | 结构 |  | 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可上下折和可分叉等多功能
#3.9 | 结构 |  | 具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。
3.1 | 结构 |  | 手术床出厂前经过油路透析处理，保证手术床经久耐用。
3.11 | 结构 |  | 标配一键形成屈曲，反屈曲，一键复位功能
3.12 | 参数 |  | 台面长度2060（±25）mm
3.13 | 参数 |  | 台面升距350（±10）mm
3.14 | 参数 |  | 屈曲220 °
3.15 | 参数 |  | 反屈曲100 °
… | … |  | …
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 如（耗材/试剂名称1）
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件
5.2 | 硬件 |  | 主机、头板、分体式腿板、背板、臀板、控制器、托手架
5.3 | 器械
6 | 安装要求
6 | 配套试剂耗材
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码