## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 术中神经监测系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 58
临床科室 |  | 耳鼻喉科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 描述设备基本需求与主要用途
诱发反应仪：产品用于术中识别、确定及监测颅骨及周围的运动神经和感觉神经。
2 | 资质认证 |  | 指对医疗器械注册证或质量管理体系认证的要求
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 |  |  | 主机
3.1.1 |  |  | 通道数量： 8 通道， 可任意单独选择或同时选择
3.1.2 |  |  | 頻道控制键： 触摸键更加敏感，新增加了调节旋钮
3.1.3 |  |  | 外形设计： 触摸屏，所有信号和参数显示在同一屏幕上直观
3.2 |  |  | 阻抗测量
3.2.1 |  |  | 控制： 自动“检查电极”特性
3.2.2 |  |  | 测量范围： 0-200千欧姆±20％或±100欧姆
3.3 |  |  | 假象检出和排斥
3.3.1 |  |  | 假象排除： 自动通过中性组织中的参考电极检出，排除假信号
3.3.2 |  |  | 抗干扰电夹： 增强了抗干扰能力，自动测量电凝和电刀的输出，1个静音接口，方便操作
3.3.3 |  |  | ESU干扰： 自动监测并静音
3.3.4 |  |  | 失真检测功能： 可区分失真信号和肌电图信号，同时过滤了大多数的失真信号，减少噪音
3.4 |  |  | 显示/触摸屏
3.4.1 |  |  | 垂直显示： 20,100,500.1000，2000，10000,50000和100000µV
3.4.2 |  |  | 事件俘获： 俘获模式开关，触键指示，可以将所需的EMG信号固定在屏幕上便于分析，直到下一个信号被捕捉
3.4.3 |  |  | 时间显示： 25ms,50ms,100ms 和20s
3.4.4 |  |  | 显示屏旋钮 三个旋钮用于调节刺激量和音量
3.4.5 |  |  | 屏幕显示： 三种用户界面模式：设置，监控和报告
3.4.6 |  |  | 迷你显示屏 用于挂在输液架上，方便医生在术中监测
3.5 |  |  | 记录电极
3.5.1 |  |  | 皮下记录类型： 钩线式/成对的针式皮下电极，确保同一电极插入监 护神经支配的相应肌肉群
3.5.2 |  |  | EMG气管插管电极： 监测喉返神经、迷走神经运动支
3.5.3 |  |  | ☆APS电极： 监测迷走神经，对喉返神经进行实时连续监控
3.6 |  |  | 刺激电极：
3.6.1 |  |  | 刺激类型： 恒定电流
3.6.2 |  |  | 刺激频率： 可选择,1,4,7,10Hz
3.6.3 |  |  | ☆刺激范围： 0-30mA
3.6.4 |  |  | ☆刺激控制： 数字控制，范围可逐级调节0.01, 0.05, 0.1, 0.5,5.0mA
3.6.5 |  |  | 刺激调节： 带刻度的触摸屏控制，并有指定电流和输送电流显示
3.6.6 |  |  | 刺激测量： 在刺激范围内±0.02mA
3.6.7 |  |  | 持续时间：可选择，50,100,150,200,250uS
3.6.8 |  |  | 内置保险丝： 32mA,F型，250V 5x20 mm（必须是Xomed# 8253075）
3.6.9 |  |  | 刺激探头：可连接可调式刺激探头
3.6.10 |  |  | 带刺激的手术器械：可配带刺激的手术器械，可以在手术同时进行刺激，提高手术的准确性和效率，更好的监护神经
3.6.11 |  |  | 双极电凝: 可在使用双极电凝术中进行同步监控
3.6.12 |  |  | 双路监控： 可同时使用2个刺激器
3.7 |  |  | 音頻输出
3.7.1 |  |  | 音量预设： 开机预设音量默认值和低音量限制值
3.7.2 |  |  | 转换器： 内置30 x 30 英寸扬声器
3.7.3 |  |  | 连接： RCA电话插口
3.8 |  |  | 打印机输出/ 数据输出
3.8.1 |  |  | 打印机接口： 与惠普喷墨PCL5兼容
3.8.2 |  |  | 打印机型号： D6840
3.8.3 |  |  | USB接口： 2个
3.8.4 |  |  | 输出类型： 可以选择图像或文本两种数据输出的格式
3.8.5 |  |  | 报告类型： 有三种类型的报告,并有报告向导
3.8.6 |  |  | 键盘： 可连接键盘（需要另外购买）
3.9 |  |  | 视頻输出：
3.9.1 |  |  | 接口：XVGA 兼容，1024 X768分辨率
3.9.2 |  |  | 连接：15-pin HD
3.1 |  |  | 其他
3.10.1 |  |  | 听声音判断神经和神经就近位置，无须专业人员监护或操作
3.10.2 |  |  | 加电极安放图示以及机器设置向导
3.10.3 |  |  | ☆可连接显微镜
3.10.4 |  |  | ☆可连接动力系统一起使用
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：