## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 医用吊塔 |  | 数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 75
临床科室 |  |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 吊塔能让手术室设备合理分布，为麻醉机、监护仪、腔镜、电刀等手术室设备提供载体，并提供电源端口，保证手术室环境整洁舒适，是现代化手术室重要的仪器设备之一
2 | 资质认证
3 | 设备技术和性能参数
#3.1 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔主体采用高强度铝合金，方形全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。材质不含有害金属物质，符合RoHs要求；设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。（提供证明文件）
3.2 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。
#3.3 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔最大工作承重≥300Kg，吊塔最大安全承重应为标称工作承重的四倍.提供国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告。
#3.4 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔采用气电分离式设计，气电箱上电下气分离式设计，气体终端及强弱电终端可位于箱体同侧同面，电源插座斜向45度排布，便于临床观察及线缆管，提供实物图片证明。
3.5 | 设备技术和性能参数 |  | 仪器平台：托盘、抽屉采用SPCC板材，钣金折弯，尺寸≥430X480mm，托盘为纯平橘纹无内陷设计，抽屉采用自吸合方式打开闭合。
3.6 | 设备技术和性能参数 |  | 托盘承重≥80KG，提供国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告。
#3.7 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔采用欧标医用气体管路系统，气体终端符合ENISO9170-1标准，医用气体软管符合ENISO5359标准
3.8 | 设备技术和性能参数 |  | 电源插座：吊塔所用电源插座必须符合国家3C强制性认证，以保证用电安全，提供3C认证证书。
3.9 | 设备技术和性能参数 |  | 所投产品基础架由厂家自行安装，采用拼接式膨胀螺栓设计，非焊接式，提供实物安装图片及相关技术文件；
3.1 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔回转机构采用重载轴承，在承重300kg的负载下 ，使用寿命不小于10万次，提供证明文件。
3.11 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔符合抗震要求，保证使用安全，提供证明文件。
3.12 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到等级0, 提供证明文件。
3.13 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9277:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999,外观评级为10， 提供证明文件。
3.14 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔在最大工作承重时，终端箱偏载角度≤0.5°，提供国家食品药品监督管理局所授权的医疗器械检验机构所出具的检测报告。
3.15 | 设备技术和性能参数 |  | 吊塔通过电磁兼容设计，避免电磁波影响吊塔内部弱点线路，提供证明文件。
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 如（耗材/试剂名称1）
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 配竖式气电箱×1个，悬臂、气电箱旋转角度≥340°，配置气体刹车，方便吊塔移动和定位；，双旋转臂，总长≥1500mm，配德式气体终端并配备对应气体插头，配国标电源插座：10A插座≥8个，16A插座≥1个，等电位≥2个，配RJ45六类网络接口≥1个，配视频接口BNC≥1个，预留空白面板≥1个，二层设备托盘，其中一层带抽屉，托盘为纯平橘纹无内陷设计，托盘最大标称工作称重≥80KG，抽屉最大标称工作称重≥15KG；
5.1 | 软件
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 吊塔设备进场安装前需要有位置存放，场地要和手术室尽量靠近（同一楼层，避免安装时再次搬运），场地需要防雨。工程师到场后拆箱安装
6 | 配套试剂耗材
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。