## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 热化疗灌注机 | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 49
临床科室 |  | 胃肠外科 | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 | 用途：适用于人体腹腔转移癌、行腹腔热灌注化疗，包括来自胃肠道腺癌、结直肠癌、卵巢癌、腹膜间皮瘤，可合并用于术中，以及术后腹腔广泛性转移癌。
＃2 | 资质认证 | 该设备需获得CFDA认证，投标商需提供CFDA认证复印件，生产企业有13485质量体系认证，并提供证书复印件
3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 热化疗灌注机加热系统：
＃3.1.1 |  | 采用体外波导干式加热系统而非大水域加热系统，热惯性小升温快，其加热速度：不小于10℃/min，超温能迅速降温。避免了大容量水箱加热方式速度极慢的特点。全封闭式的加热方式，也避免了大水箱通过面积进行热交换的技术弊病，防止体外水箱感染。
＃3.1.2 |  | 独立的加热泵，流量范围0-1000ml/min持续可调，误差仅为10%
3.2 | 热化疗灌注机控温系统： | 控温范围：30-50 ℃，控温精度±1℃
3.3 | 热化疗灌注机测温系统：
3.3.1 |  | 具有实时测温监控系统，计算机自动控制
＃3.3.2 |  | 具备八路热电偶温度传感器，每个入体口与出体口均为一线两点测温。
3.3.3 |  | 测温精度±0.2℃，测温范围：0℃～50℃。
3.3.4 |  | 八档温度记录时间：10min，15min，30min，45min，60min，90min，120min，150min。误差±5s。
3.4 | 热化疗灌注机测重系统：
3.4.1 |  | 精准的液袋测重系统包含测重传感器，测重秤，精准到1g，可以实时显示药液袋和腹腔及管路消耗液体重量，重量测量范围1-4000g，测量精度±20g。
3.4.2 |  | 其精确的药液测量数据可实时显示在医生工作站电脑终端。
3.5 | 热化疗灌注机操作系统：
3.5.1 |  | 大容量未来软件开发扩容功能及区域
3.5.2 |  | 大容量病历数据存储、查阅功能，能实现一触式查阅。
3.5.3 |  | 动态界面管理系统、医疗档案管理系统、温度曲线分析系统、自动化数据录入系统。
＃3.6 | 热化疗灌注机微循环系统： | 具有微量循环功能（注：流量0ml-150ml），进一步拓宽了治疗病种范围。
4 | 耗材：热化疗循环管路
4.1 |  | 密封性：热疗管一端通入高于大气压力50kpa的气压，其他端口封闭，浸入20℃-30℃的水中持续2min，应无气泡泄漏现象。
4.2 |  | 连接牢固度：热疗管各连接处能承受15N的静态轴向力，持续15s不得断裂和脱落
4.3 |  | 微粒售量：每平方厘米内表面上的15μm-25μm的微粒数不得超过1个，大于25μm的微粒数不得超过0.5个。
4.4 |  | U型加热管：热疗管上的U型加热管应能承受50℃水浴箱加热，在1.5小时内的作用下应无变色、变脆、变形和出现裂纹等迹象。
4.5 |  | 空气过滤器：应有能防止微生物进入热疗管内的空气过滤器，空气过滤器对空气中的0.5合μm以上的微粒的滤出率应不小于90%。
4.6 |  | 管路的直径即有适合外科手术置管，腔镜下置管的规格，又有适合B超和CT等影像设备下的经皮穿刺置管的规格。
4.7 |  | 一次性无污染医用循环管路：先进的设计有效避免了治疗过程中的污染和交叉感染；注：挤压回水管测温壶可以疏通引流管堵塞。
4.8 |  | 一次性无污染医用循环管路内置精密过滤系统。
5 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 | 热化疗灌注机加热系统1套 、热化疗灌注机控温系统1套 、热化疗灌注机测温系统1套 、热化疗灌注机操作系统1套 、热化疗灌注机承载系统1套 、动态界面管理系统1套 、医疗档案管理系统1套、温度曲线分析系统1套、自动化数据录入系统1套
5.2 | 硬件 | 热化疗灌注机主机1台、主控传感器2套 、入体传感器2套 、出体传感器2套 、备用传感器2套
5.3 | 器械 | 专业工具箱及专业工具1套
6 | 配套试剂耗材 | 具体年用量约200套
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 | □ 无配套一次性耗材（试剂）
√ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 √ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 热化疗灌注机 | 数量 （台/套） | 1台 | 预算总金额 （万元） | 49
临床科室 |  | 胃肠外科 | 联系人： | 高玉霖 | 联系电话： | 13671679697
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
1 | 热化疗循环管路 | 封闭 | 7500 | 200 | 150 | 有
合理医疗小组签字： 日期：