## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 高分辨率食管测压系统（液态测压系统） |  | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 28万元
临床科室 |  | 消化内科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于评估LES及食管动力功能；预测手术效果、指导术式选择；术后评估手术疗效等
2 | 资质认证 |  | 具备药监颁发的产品注册证
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | *测压通道 |  | ≥8通道
3.2 | *测压范围 |  | -100mmHg～+400mmHg
3.3 | *精准度 |  | 在-100mmHg～+100mmHg范围内≤±1.6mmHg；在+100mmHg～+400mmHg范围内≤±1.6%
#3.4 | 压力控制 |  | 具有自动恒压控制的检测仪，需提供相关发明专利证书
#3.5 | *支持升级 |  | 适时支持升级固态测压系统；设备具有水固一体功能，要求注册证登记表里标明水罐注式测压导管、固态测压导管字样
3.6 | *图像显示 |  | 多种显示方法1）二维波形曲线图，2）三维Clouse等高图，3）模拟动画图
3.7 | *食管测压参数 |  | 对咽部及LES的压力波形进行实时记录，调整基线、暂停、波形存储、操作导航等操作；食管测压检查，检测食管静息压、残余压、蠕动波速度、LES松弛率、UES松弛压力、食管传导模式等多种压力参数
#3.8 | 诊断系统 |  | 具备自动诊断专家系统，需要提供相关论文证明资料
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | /
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | /
5 | 配置需求
5.1 | 软件 |  | 消化道动力检测（高分辨食管测压）采集软件1套；消化道动力检测（高分辨食管测压）分析软件1套
5.2 | 硬件 |  | 毛细管14根、传感器14支、水灌注式测压导管1根
5.3 | 器械 |  | 移动式推车 1台
6 | 安装要求 |  | 环境温度：5℃～35℃； 相对湿度：≤80%； 大气压力：86kPa～106kPa； 电源电压：DC 220V，50Hz
7 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7.1 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。