## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 呼吸机 |  | 数量（台/套） | 2 | 预算总金额（万元） | 99.6
临床科室 |  | 心血管外科 |  | 联系人： |  | 联系电话： | 15221815137
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求
1 | 基本要求 |  | 需购置的新设备作为替换更新根据患者的需求，提供自动的呼吸支持，并且提供一种自动的脱机过程，有较长时间的转运功能支持，可以确保接受机械通气的患者及伤员在转运途中可以接受不间断的通气治疗，避免通气中断出现的血气管理和血流动力学不稳定，有利于提高我们的整体医疗水平，进一步稳固我们在心胸手术、监护领域的学术地位。
2 | 资质认证 |  | 符合国家规定的医疗器械注册证，提供原厂Datasheet
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 参数
| 一、 |  | 概述：
| 1 |  | 除具备基本通气模式之外，还应具备其他更先进的通气模式
| 2 |  | 监测项目及报警内容全面
| 3 |  | 操作简单，能避免发生人机对抗，有中文界面
| 4 |  | 提供原厂Datasheet
| 二 |  | 通气模式
| 1 |  | 基本通气模式：
| 1.1 |  | 间歇指令正压通气CMV，可容量控制或压力控制
| 1.2 |  | 辅助间歇指令正压通气AC，可容量控制或压力控制
| 1.3 |  | 同步间歇指令通气SIMV，可容量控制或压力控制
| 1.4 |  | 呼气末正压/持续气道正压PEEP/CPAP
| 1.5 |  | 叹息Sign
| 1.6 |  | 压力支持通气PS
| 1.7 |  | 窒息通气Apnea V
| 1.8 |  | 手动吸气
| 2 |  | 先进通气模式：
| 2.1 |  | 分钟指令通气 MMV
| 2.2# |  | 双水平气道正压通气BIPAP，解决人机对抗的问题，病人在任何时候都能 自主呼吸
| 2.3# |  | AutoFlow/VG功能，AutoFlow叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；VG叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量
| 2.4 |  | 可变压力支持通气模式VPS，遵循生理呼吸潮气量变化规律的压力支持自主呼吸通气模式
| 2.5 |  | 压力限制通气 PLV，容量控制模式下如气道压力达到设置的压力报警上限Pmax，则呼吸机以Pmax为吸气压力输送目标潮气量，避免呼吸机因气道压力过高而停止送气
| 2.6# |  | 气道压力释放通气APRV，带有AutoRelease功能，反比通气模式，最高可达300:1，AutoRelease功能开启后，呼吸机可按照设定的呼气中止条件
| 2.7 |  | Non-Invasive Ventilation NIV 无创通气
| 2.8 |  | 标准氧疗O2-Therapy
| 3 |  | 先进通气功能：
| 3.1# |  | 自动脱机软件SmartCare/PS 2.0，基于临床知识库的自动脱机软件，呼吸机根据患者呼吸参数判断患者自主呼吸状态并自动调节压力支持水平，全自动完成临床脱机过程
| 3.2 |  | 自动插管补偿 ATC功能，自动对插管病人吸气相及呼气相的气道压力进行调整以消除气管插管造成的额外阻力
| 3.3# |  | 智能肺视图Smart Pulmonary View，以图形形式实时显示肺动力学参数：阻力R及顺应性C，并可监测和比较病情前后变化趋势
| 3.4 |  | 呼末二氧化碳监测et-CO2，主流方式监测呼气末二氧化碳
| 3.5 |  | 监测增强Monitoring Plus，包括三种呼吸环、呼吸监测趋势图等
| 三 |  | 技术指标
| 1 |  | 潮气量：100~3000ml（成人模式）；20~300ml（儿童模式）
| 2 |  | 呼吸频率：0.5~98bpm（成人模式）；0.5~150bpm（儿童模式）
| 3 |  | 吸气时间：0.1~10s
| 4 |  | 吸气流量：2~120Lpm（成人模式）；2~30Lpm（儿童模式）
| 5 |  | 吸气压力：1~95mbar
| 6 |  | 呼气末正压/叹息PEEP/叹息PEEP：0~50mbar
| 7 |  | 吸气压力上限Pmax：2~100mbar
| 8 |  | 压力支持Psupp：0~95mbar
| 9 |  | 压力上升时间：0~2s
| 10 |  | 峰流速：180Lpm
| 11 |  | 吸入氧浓度：21~100%
| 12 |  | 触发灵敏度：0.2~15Lpm，流速触发值能直接设定并显示数值
| 13 |  | 窒息通气报警：5~60s
| 四 |  | 监测项目
| 1 |  | 大尺寸（>=17寸）彩色触摸显示控制屏
| 2 |  | 顺磁式氧传感器，监测吸入氧浓度
| 3 |  | 非压差式流量传感器，精确度高
| 4 |  | 铂金丝加热式流量传感器，自动定标，可随时取下消毒
| 5 |  | 吸入潮气量
| 6 |  | 呼出潮气量
| 7 |  | 总呼吸频率
| 8 |  | 机械通气频率
| 9 |  | 自主呼吸频率
| 10 |  | 机械分钟通气量
| 11 |  | 自主分钟通气量
| 12 |  | 分钟泄漏气量
| 13 |  | 气道峰压
| 14 |  | 平台压
| 15 |  | 平均压
| 16 |  | 呼气末正压PEEP
| 17 |  | 分钟平均压
| 18 |  | 吸气时间
| 19 |  | 吸呼比
| 20 |  | 压力、流量、容量与时间的波型
| 21 |  | 肺顺应性
| 22 |  | 呼吸系统阻力
| 23 |  | 气道阻力
| 24 |  | Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内
| 25 |  | 呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环
| 26 |  | 压力-容量环，流速-容量环，压力-流速环三种环图可以放大、可设定参考环进行不同时间的比较以及可冻结环图
| 27 |  | 口腔闭合压P 0.129。
| 28 |  | 内源性PEEP/气体陷闭（int PEEP/Vtrap）
| 29 |  | 最大吸气负压NIF
| 30 |  | 浅频呼吸指数RSB
| 31 |  | 表格化数据
| 32 |  | 趋势图
| 33 |  | 记事本
| 五 |  | 报警项目
| 1 |  | 智能三级声光报警系统，360度报警显示灯
| 2 |  | 人机对话功能，提供中文报警文字信息
| 3 |  | 气源报警
| 4 |  | 气道压力（高/低）报警
| 5 |  | 呼吸频率（高/低）报警
| 6 |  | 吸入潮气量过高报警
| 7 |  | 分钟通气量（高/低）报警
| 8 |  | 窒息报警
| 9 |  | 吸入氧浓度（高/低）报警
| 10 |  | 管道脱落/泄漏报警
| 11 |  | 吸入气体温度过高报警
| 12 |  | 机器故障报警
| 六 |  | 操作系统
| 1 |  | 操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作）
| 2 |  | 具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能
| 3 |  | 具有操作安全保护功能
| 4 |  | 能提供中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示
| 七 |  | 特殊功能
| 1 |  | 内置全本中文操作指南，可根据上下文检索
| 2 |  | 显示屏6种界面自定义功能
| 3 |  | 显示屏功能键自定义功能
| 4 |  | 具备5个USB接口
| 5 |  | USB接口截屏输出功能
| 6 |  | USB接口屏幕设置输出/导入功能
| 7 |  | USB接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能
| 8 |  | 压力链接/吸呼比链接功能
| 9 |  | 快速设置参数功能
| 10 |  | 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟
| 11 |  | 开机模式/参数复原功能
| 12 |  | 呼吸机设定技术指标：能根据病人体重机器自动设定合适的通气参数
| 13 |  | 参数调节防错功能
| 14 |  | 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿
| 15 |  | 屏幕锁定功能
| 16 |  | 漏气测定及自动补偿功能
| 17 |  | 待机功能
| 18 |  | 可以根据需要对主要监测值进行屏幕的预设功能
| 19 |  | 与其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的可能性
| 20 |  | 呼吸机可进行功能升级
| 八 |  | 售后服务
| 1 |  | 厂商负责免费安装并提供现场培训
| 2 |  | 厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料
| 3 |  | 厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足
| 4 |  | 维修响应时间不超过24小时
| 5 |  | 保修期5年
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 呼吸过滤器包
5 | 配置需求 |  | 数量 | 配置名称
| 1 |  | 1 | 17寸彩色触摸显示控制屏
| 2 |  | 1 | 主机
用于成人、儿童通气
各种容量、压力和自主呼吸模式：
VC-CMV 容量控制－指令通气
VC-AC 容量控制－辅助通气
VC-SIMV/PS 容量控制－同步间歇指令通气
VC-MMV 容量控制－分钟指令通气
PC-CMV 压力控制－指令通气
PC-AC 压力控制－辅助通气
PC-SIMV/PS 压力控制－同步间歇指令通气
PC-BIPAP 压力控制－双相气道正压通气
PC-APRV 压力控制－气道压力释放通气
Pressure limited ventilation via Pmax setting 压力限制通气
SPN-CPAP/PS 自主呼吸－持续气道正压通气/压力支持通气
Automat. Tube Compensation 自动插管补偿
AutoFlow and Volume Guarantee(VG) 容量保证
Weaning parameters (P0.1, RSBi, NIF) 脱机参数
Automatic leakage compensation 自动泄露补偿
Oxygen therapy 氧疗
Loops, Trends 环，趋势
Non-Invasive Ventilation NIV 无创通气
Infinity ID technology (RFID-based accessory recognition) ID识别技术
Instructions for Use available online 在线操作手册
Context-sensitive help function 上下文相关帮助功能
6 configurable screens 六个配置界面
Internal battery 内置电池（半小时）
Data export via USB flash drive 数据输出（可通过U盘）
Quick set & pressure link 快速设置和压力链接
| 3 |  | 1 | Smart Pulmonary View智能肺视图
| 4 |  | 1 | Variable Pressure Support可变压力支持通气
| 5 |  | 1 | SmartCare/PS 智能脱机软件
| 6 |  | 1 | CO2 monitoring 二氧化碳监测
| 7 |  | 1 | Reusable cuvette (adult) 重复使用调零配件（成人）
| 8 |  | 1 | Hinged arm / 机械臂
| 9 |  | 1 | Trolley / 呼吸机载车
| 10 |  | 1 | System cable 0.7 m / 系统缆线（0.7米）
| 11 |  | 1 | Supp. frame DIN rail w/ bail / 支持框架（带半圆形保护杆）
| 12 |  | 1 | O2 PS hose 3m NIST Neut DIN / 中心供氧管道3米
| 13 |  | 1 | AIR PS hose 3m NIST Neut DIN / 中心供空气管道3米
| 14 |  | 1 | Self Test Lung (Blue) / 模拟肺(蓝色)
| 15 |  | 1 | Infinity ID flow sensor / Infinity ID流量传感器（5个）
| 16 |  |  | Fisher&Paykel MR850 湿化器，配件及呼吸管路(重复性)
| 17 |  | 2 | Silicon Hose Ven. (A) 重复性加热呼吸管路（成人）
| 18 |  | 2 | 加热导丝1.1m
| 19 |  | 1 | Ergostar CM45 / 气管延长管(50根/箱)
| 20 |  | 1 | Hi-Flow Star鼻氧管，中号(25个/箱)
| 21 |  | 1 | 一次性细菌过滤器 (50个）
| 22 |  | 1 | Mounting kit F&P / 湿化器安装架
| 23 |  | 1 | Humidifier holder / 湿化器托架
| 24 |  | 1 | F&P humidifier MR850 AEA / 加温湿化器 （英文界面）
| 25 |  | 1 | Humidifier chamber MR370 for adults / 成人儿童用加热舱MR370
| 26 |  | 1 | F&P Flow/Temp. sensor / 温度流量传感器
| 27 |  | 1 | Draw wire 1.5m / 牵引导丝
| 28 |  | 1 | Hose heater adapter for MR850 for reusable hose set
重复性管道温度线及接头
| 29 |  | 1 | 压缩空气过滤器
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
7 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □无配套一次性耗材（试剂）
R有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 R 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
s

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 呼吸机 | 数量 （台/套） | 2 | 预算总金额 （万元） | 99.6
临床科室 |  | 心血管外科 | 联系人： | 杨挺 | 联系电话： | 15221815137
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
1 | 呼吸过滤器包 | 封闭 | 180 | 200 | 3.6 | 是