## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 电子支气管内窥镜 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 35
临床科室 |  | 胸外微创中心 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 1.产品便携耐用，电子成像并自带便携显示器，无需外接大体积主机、光源机，便携容易操作。 2.采用CMOS成像技术结合先端头前置LED冷光源，一体化设计，可以让临床医生在便携情况下实现直视下完成手术，提高我科的救治率和诊疗水平，更好的服务患者。 3.产品自带显示器，方便培训，有利于提高科里医生对气管镜的业务技能；增加医生与病人的手术距离，减少交叉感染，大大提高了手术的成功率。 4.具备拍照录像和画面冻结功能可以记录手术每一个细节，用于病历及示范教学。
2 | 资质认证 |  | 中华人民共和国医疗器械注册证二类；ISO13485质量管理体系认证；
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况；
3.1 | 操作手柄 |  | 1、操作手柄（含插入管）：
3.1.1 | 操作手柄 |  | 1.1视场角≥110°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；
3.1.2 | 操作手柄 |  | 1.2景深：≥3-100mm；
3.1.3 | 操作手柄 |  | #1.3软镜插入管外径≤4.2mm，工作管道内径≥2.0mm；
3.1.4 | 操作手柄 |  | 1.4成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；
3.1.5 | 操作手柄 |  | 1.5软镜工作软管有效长度≥600mm,插入管自带有360°刻度标识；
3.1.6 | 操作手柄 |  | *1.6操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°；
3.1.7 | 操作手柄 |  | #1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥200°，向下弯曲≥130°
3.1.8 | 操作手柄 |  | 1.8操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结；
3.1.9 | 操作手柄 |  | 1.9插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；
3.1.10 | 操作手柄 |  | 1.10内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；
3.1.11 | 操作手柄 |  | 1.11操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀；
3.1.12 | 操作手柄 |  | 1.12视频转接线与操作手柄一体式设计，转接线可耐受浸泡消毒；
3.1.13 | 操作手柄 |  | #1.13吸引阀座一体式防脱设计
3.2 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2、电子内窥镜图像处理器
3.2.1 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.1显示屏10.1英寸，1280*800高清分辨率。
3.2.2 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.2触摸屏：电容式触摸屏。
3.2.3 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.3 录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。
3.2.4 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.4 存储功能：具有外置可热插拔≥64G SD存储卡直接存储图片及声音等信息。
3.2.5 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.5 视频输出接口：具有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接。
3.2.6 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.6 与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连。
3.2.7 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.7 录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示。
3.2.8 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.8 白平衡功能：具有白平衡调节功能。
3.2.9 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.9 供电方式：2种可选
3.2.10 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.10（1）具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时。
3.2.11 | 电子内窥镜图像处理器 |  | 2.11（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，实现24小时连续工作
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无耗材/试剂
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 内置软件在电子内窥镜图像处理器
5.2 | 硬件 |  | 配便携式台车
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 无特殊硬件要求
6 | 配套试剂耗材 |  | 无耗材
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。