## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 周边血管诊断系统 |  | 数量（台/套） | 1套 | 预算总金额（万元） | 50
临床科室 |  | 血管外科 |  | 联系人：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于对血流、血压、心律（HR）、脉搏波动率（PVR）进行非入侵性测量及评估。
2 | 资质认证 |  | NMPA
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 测量参数
3.1.1 | 节段压力及指数 |  | 节段压力（SBP），含多普勒（Doppler）测压、PPG（光电容积描记）测压，检测部位包括上下肢各节段、手指脚趾，自动计算测量各节段压力指数如：ABI（踝臂指数）、TBI（趾臂指数）、UDI（指端压力指数）、PBI（茎肱指数）等
3.1.2 | 动脉波形 |  | PVR波形；PPG波形；多普勒频谱/包络
3.1.3 | 多普勒测量参数 |  | 搏动指数（PI）、阻力指数（RI）、收缩舒张流量比（S/D）、单一心动周期中最小舒张速度／频率（Diast）、单一心动周期中最大收缩速度／频率（Peak）、单一心动周期内该波封（最大速度／频率）之时间平均值（Mean）、上升时间(RT）、心率（HR），并可作为的一个附加的负荷测试的恢复指标
3.1.4 | 静脉检测 |  | 静脉多普勒测量；MVO/SVC测量（PVR方式）；静脉回流VRT（PPG方式）
3.1.5 | 特殊检测 |  | 负荷测试（运动试验、冷刺激试验、反应性充血）、胸廓出口综合征、雷诺综合征、掌弓测试、男性阴茎功能检测
3.2 | 多普勒
#3.2.1 | 探头频率 |  | 4MHz、8MHz，可选配10MHz检测更小、更表层的血管。
3.2.2 | 多普勒选项 |  | 比率、音量、增益、扫描时间、声波入射角、高通滤波器、色彩组合选择、速度单位
3.2.3 | 噪音抑制 |  | 有，包络线以外的噪声将会被排除
3.2.4 | 增强器 |  | 有，在辨识血流有困难的情况下，可将多普勒增益修改至实际上的噪音等级，让操作者更容易发现更微弱的讯号
3.3 | 压力通道
#3.3.1 | 电动压力泵数量 |  | 内置4个电动压力泵，可同时测得ABI或TBI值4段节段压力及4个PVR波形
3.3.2 | 空气管颜色 |  | 以颜色标记，红、蓝、绿、黄，方便操作者快速定位
3.3.3 | 血压选项 |  | 目标压力、泄气速率、传感器种类、增益、比率、扫描时间
3.3.4 | PVR选项 |  | 目标压力、增益、比率、扫描时间、滤波器
3.4 | PPG传感器测量
3.4.1 | PPG传感器类型及数量 |  | 两种双通道同步光电容积描记（PPG）传感器，其中指夹式PPG传感器4个，碟形PPG传感器2个
#3.4.2 | PPG检测通道数量 |  | 内置4个PPG通道，以颜色标记，红、蓝、绿、黄，可同时描记4个部位PPG波形
3.4.3 | PPG波形显示类型（动脉） |  | 标准的PPG波形、截短的PPG波形
3.5 | 温度传感器测量
3.5.1 | 温度传感器数量 |  | 皮肤温度传感器1个，温度检测可自动保存并提交至检测报告中
3.5.2 | 温度测量范围 |  | 20~45℃±0.6℃
3.5.3 | 显示参数 |  | Site Temp（检测中止后显示的温度）、Temp（瞬时温度）
3.6 | 系统软件功能
3.6.1 | 类型及升级 |  | 专业血管分析软件，可免费升级系统软件
3.6.2 | 检测模式 |  | 手动检查、自动充气、自动充气&冻结、自动检查，自动检查可解放操作者的手，让操作者把注意力集中放在检查部位
3.6.3 | 动脉系统自动化检测功能 |  | 自动充气、泄气，自动识别收缩压，自动保存检测结果和波形，并自动开始下一项分项目的检测直至整个检测项目完成
#3.6.4 | 一键式操作 |  | 执行检测项目的过程中只要使用单一的下一项开始辅助按键，无需使用其他控制选项，系统会引导检测进程
3.6.5 | 控制配件 |  | 遥控器、键盘、触控屏幕，并可自定义设置键盘、遥控器部分按键功能
3.6.6 | 存储 |  | 自动、多普勒自定义时距而其他无限制
3.6.7 | 自定义检查流程 |  | 有、无限、使用者自定义，用户可以优化和设置专用的检查项目
3.6.8 | 使用界面 |  | 交互式，方便检测界面（主界面）、总结界面、患者信息界面之间的切换
#3.6.9 | 数据统计功能 |  | 有，方便医师学术研究
3.6.10 | 检测回放 |  | 有，可重播测量过程并修正测量压力值
3.6.11 | 胸廓出口综合征检查示意图 |  | 内置外展高举、前举90°、侧举90°、Adson、Allen、Provoc Elevation、肋锁测试检查示意图
3.6.12 | 网络支持 |  | DICOM (包括 SR), HL7, GDT, SQL
#3.6.13 | 报告书写及相机功能 |  | 可自定义，支持参数与模板设置，可拍照记录患灶呈现于报告中
3.6.14 | 报告表首 |  | 可自定义、支持医院名称、部门名称、医院商标
3.6.15 | 设置用户配置文件 |  | 可自定义，允许用户配置不同的控制系统和根据自己喜好选择操作选项
3.6.16 | 病例、检测流程输入、输出功能 |  | 有
#3.6.17 | 输出格式 |  | 屏幕截图、波形（Excel）、报告（PDF）、检查档案（VSX）、影片（MVW）
3.7 | 计算机 |  | 一体机，23.8英寸触摸屏，i5-11500 8G， GTX1650Ti-4G独显，操作系统：Windows 10；256G固态+11000G
3.8 | 推车 |  | 专用推车，用来放置主机和配件，配有空气管道连接臂，可移动，便于检查
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 血管分析软件
5.2 | 硬件 |  | 1、周边血管诊断系统系统............1套 1.1、周边血管诊断系统主机..........1台 1.2、4管式袖式空气管 ..............1个 1.3、12 cm压脉带..................2个 1.4、10 cm压脉带..................8个 1.5、2.5cm压脉带..................2个 1.6、指夹式PPG传感器..............4个 1.7、碟状PPG传感器................2个 1.8、4 MHz多普勒笔型探头..........1个 1.9、8 MHz多普勒笔型探头..........1个 1.10、皮肤温度传感器..............1个 1.11、专用遥控器..................1个 2、计算机(一体机，可触控显示器)...1台 3、摄像头........................1个 4、彩色打印机....................1台 5、推车..........................1台
5.3 | 器械 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
6 | 安装要求 |  | 宽*深*高约800*800*1800mm；约 4 kg（主机）；电源：100-240V，50-60Hz 输入功率：1.6A；操作温度：10°C至40°C ；操作湿度：15%至80%相对未凝结湿度；操作大气压：700 hPa至1060 hPa
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √□ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。