## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 特定蛋白分析仪 |  | 数量（台/套） | 1台 | 预算总金额（万元） | 48
临床科室 |  | 血液病科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 应用于蛋白定量检测，以及多发性骨髓瘤、淀粉样变性等疾病的诊断和监测
1.1 | 基本模块结构 |  | 包含分析模块、操作模块、输出模块、配套软件
1.2 | 设备机型类别 |  | 台式机，无需额外水管接入
2 | 资质要求 |  | 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致
3 | 设备技术和性能参数 |  | 方法学：免疫透射比浊法或免疫散射比浊法
3.1 | 支持样本类型 |  | 血清、血浆、尿液、脑脊液
3.2 | 样本管功能 |  | 支持各种原始样本管直接上样，支持双向LIS
*3.3 | 样本位功能 |  | 支持随时上样、取样，不需要停止正在进行的试验，样本位≥50
3.4 | 试剂位功能 |  | 可放单、双试剂，支持随时取放,试剂位≥15
3.5 | 试剂仓功能 |  | 试剂仓支持过夜冷藏功能，试剂在机存放时间≥2周
*3.6 | 比色杯功能 |  | 比色杯位≥50，可支持一次性比色杯，避免交叉污染
3.7 | 保护功能 |  | 具有抗原过量提示保护功能、保证结果的准确性
*3.8 | 稀释功能 |  | 全自动稀释至最终结果，亦可支持稀释倍数的更改
3.9 | 条码功能 |  | 支持全程条码扫描，自动识别、载入追踪试剂/质控品信息
#4 | 结果要求 |  | 结果需与指南指定的品牌Freelite一致（该品牌试剂为骨髓瘤国际指南指定的游离轻链试剂）
5 | 耗材/试剂性能参数 |  | 提供的试剂三证齐全，且在有效期内
5.1 | 试剂配送要求 |  | 试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送
5.2 | 试剂售后要求 |  | 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳
5.3 | 售后维修要求 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
6 | 配置需求 |  | 仪器主机一台
6.1 | 电脑 |  | 台式电脑一台
6.2 | 键盘鼠标 |  | 键盘鼠标一套
6.3 | 打印机 |  | 打印机一台
6.4 | 不间断电源 |  | UPS一台
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。