## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 角膜地形图仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 65
临床科室 |  | 眼科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于干眼的筛查诊断以及眼表、地形图综合检查。
2 | 资质认证 |  | 二类医疗器械
3 | 设备技术和性能参数 |  | 具备干眼智能诊断平台详见下参数
3.1 | 具备3种光源4种波长 |  | 白色光源，红外光源 波长：810nm，红外光源 波长：840nm，钴蓝色光源 波长：465nm
3.2# | 具备泪膜破裂时间测量 |  | ≥20秒非侵入测量，具有红外光模式及可见光模式
3.3 | 具备泪膜破裂时间测量 |  | 自动进行测量计时开始与停止，可提供任意破裂点的位置及破裂时间
3.4 | 具备泪膜破裂时间测量 |  | 具有泪膜破裂百分比曲线图，干眼程度自动分级
3.5 | 具备测量泪液分泌量 |  | 非侵入式泪河高度测量，具有红外光模式及可见光模式
3.6* | 具备睑板腺量化指标 |  | 可量化睑板腺萎缩面积
3.7* | 具备睑板腺评估指标 |  | 可量化睑板腺显影值，评估睑板腺内睑脂情况。
3.8 | 具备角膜上皮完整性分析 |  | 具备荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式
3.9 | 具有泪膜动力学评估检查功能 |  | 可视频记录泪膜动力学。
3.1 | 具备双检查模式 |  | 具有自主检查模式及智能引导检查模式
3.11# | 具备一体化设备 |  | 检查模式切换时无需更换检查配件
3.12 | 具备瞬目观察 |  | 提供瞬目状态高清录像，评估不完全眨眼
3.13 | 具备炎症分析 |  | 眼红分析，自动分级，可提供结膜充血和睫状充血指标
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无耗材，无试剂
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | 无
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 具备设备主机，电脑，打印机，升降台
5.1 | 软件 |  | 具备睑板腺分析软件，干眼欧杰思软件，非侵入泪膜破裂时间，非侵入泪河高度测量
5.2 | 硬件 |  | 台式电脑（i7处理器，16G运行内存，≥23寸显示器）
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸（长宽1.5m×1.2m）、无承重要求，对温湿度、气压，水、电、气体供应无要求
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | ■ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。