## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 恒压排烟智能气腹机 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
临床科室 |  | 普外四科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 该设备用于诊断和/或治疗性的微创内窥镜手术，为需要气腹空间的微创手术建立气腹，稳压，排烟和过滤及手术器械进出通道；为无需气腹的微创手术建立排烟和过滤及手术器械进出通道。
2 | 资质认证 |  | 注册证：苏械注准20202061718
3 | 设备技术和性能参数
3.1 |  |  | 具有恒压排烟模式、标准气腹模式
*3.2 |  |  | 具有恒压排烟功能
#3.3 |  |  | 排烟最小颗粒≤0.1微米
#3.4 |  |  | 排烟范围：三档流速选择，全密闭循环瞬时除烟。
#3.5 |  |  | 循环模式：通过充气压力调节、电子操作用于控制充气且预防过度充气，具有持续测压及分级过压保护功能，自动停止充气。
3.6 |  |  | 彩色触摸显示屏≥7英寸
3.7 |  |  | 提供中文操作界面
3.8 |  |  | 屏幕可显示设置压力、流速等实时信息
3.9 |  |  | 具有软件版本升级端口
3.1 |  |  | 最大流量：40L/分钟
3.11 |  |  | 具有墙体供气模式、气瓶供气模式
3.12 |  |  | 充气压力限制5mmHg-20mmHg
3.13 |  |  | 电子控制释放，在腹内压力超过设定值时气体回流到气腹机（说明：恒定腹压，在使用吸引器时仍能维持设定值，保证手术空间及视野）。
3.14 |  |  | 配套耗材具有可收费医保编码
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 耗材名称 |  | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装
4.2 |  |  | 耗材搭配机器使用才能实时恒压，自动排烟功能。
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 具有软件版本升级端口
5.2 | 硬件 |  | 气腹机主机*1，气源连接管*1，配套台车*1
5.3 | 器械 |  | 无
5.4 | 耗材配置及数量要求 |  | 专用配套耗材，1套/次
6 | 安装要求 |  | 医院现有手术室环境即可满足安装使用要求。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
R有配套一次性耗材（试剂） （□开放 √ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。