| 检验科全自动微生物分析系统参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 检验科 | 全自动微生物分析系统 | 1 | 一 技术需求 ▲1.仪器能鉴定革兰阴性菌、革兰阳性菌、念珠菌。 2.仪器同时能满足鉴定嗜血杆菌、厌氧菌、奈瑟菌等最佳。 3 仪器能完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌的药敏试验。革兰阴性菌可检测头孢类、碳青霉烯类、喹诺酮类、酶抑制剂类、替加环素、多粘菌素等抗菌药物；革兰阳性菌可提供替考拉宁、利奈唑胺等药物的药敏检测 ；抗菌药物覆盖 CLSI或EUCAST 的判断折点，满足临床根据PK/PD 用药的需求。 ▲4 仪器能完成肺炎链球菌的药敏试验，可检测青霉素、头孢噻肟、美罗培南等药物结果。 ▲5 仪器可以完成真菌药敏并可以检测卡泊芬净、米卡芬净等临床应用的高阶抗真菌药物的药敏测试。 ★6 测试通量：可同时进行≥50个病原菌的鉴定或药敏试验。 7 测试速度：革兰阳性菌和革兰阴性菌≤ 6小时完成鉴定，药敏时间≤24小时 。 8 可根据观察到的 MIC 值确定细菌耐药表型，发现异常耐药表型； 优化抗生素管理，可对某些高级抗生素选择不报告药敏结果；可实现和 LIS 系统的单向或双向通讯，能够和质谱鉴定平台实现信息的无缝连接，鉴定结果直接传输，无须手工输入。 ▲9 检测过程中无需另加试剂，鉴定药敏卡（板）呈封闭状态（保证生物安全）。 10 鉴定药敏卡（板）的密封、装载、卸载由仪器自动化进行。 ★11 负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。 二 配套使用试剂参数 ▲1.鉴定卡检测范围：革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、念珠菌。 2 鉴定卡检测范围同时覆盖嗜血杆菌、厌氧菌、奈瑟菌等最佳。 3 细菌鉴定时间≤12小时，酵母菌鉴定时间≤24小时。 4 试剂有效期12个月及以上。 ▲5.革兰阳性细菌药敏卡提供葡萄球菌、肠球菌的药敏结果，覆盖CLSI M100规定的A类药物。 ▲6 肺炎链球菌药敏卡提供青霉素、美罗培南、头孢噻肟、头孢曲松、莫西沙星、阿莫西林、利奈唑胺等药物药敏检测。 ▲7.革兰阴性细菌药敏卡提供药敏结果，药物品种包括β-内酰胺类/抑制剂、头孢类、碳青霉烯类、氨基糖苷类、氟喹诺酮类、替加环素、多粘菌素类等。 ▲8.真菌药敏卡提供卡泊芬净、氟康唑、米卡芬净、伏立康唑等抗菌药物。 9.鉴定卡和药敏卡试剂盒纳入上海临检中心或卫计委临检中心质控评价试剂目录范围，且提供“三证”（（营业执照、医疗器械生产企业许可证（国产设备提供）、医疗器械经营许可证、医疗器械产品注册证）。 试剂质量符合医疗器械质量体系关于微生物分析系统的要求，且有质量控制细菌及预期结果。 10 一次性悬浮液管：塑料清洁管，材料坚固、防破碎，用于装载细菌悬液。 11 样本稀释液，为无菌生理盐水，用于配制菌悬液. 12 试剂清单中所列项目都能提供相应检测试剂（具体详见试剂清单） 三 配置清单： 1 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 1个 2 启动附件-塑料架子 1包（6个） 3 系统光盘 1个 4 条码读数器 1个 5 数据线 1根 6 电磁干扰滤波器 1个 7 盐水瓶适配器 1个 8 一次性悬浮液管 ≥2000支 9 电脑主机1个 10 显示器1个 11 插头 3个 12 电源线 2根 13 远程用户许可证 2份 14 UPS 1个 四 售后服务： ★1 整机保修（含配制清单中的所有设备及材料）≥6年 ★2.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 ★3原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。 五 其他 1 折旧年限6年 2 详细试剂参数和用量详见试剂技术需求表和检验设备试剂调研表 |