## Sheet1
检验科 全自动微生物分析系统参数最终表
使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求
检验科 | 全自动微生物分析系统 | 2 | 一 技术需求
*1.用于临床血液及体液标本培养，可同时检测200个或以上标本。长*宽≤70cm*95cm
#2.仪器具备延迟放入功能。室温下，培养瓶最长可延迟放入达48小时。
3.数据录入方式采用条码扫描。可扫描双条码。仪器内置电脑系统，全图形操作界面，仪器配置独立的条
形码扫描器，方便扫描操作。
*4.检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、布鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌；
#5.有多种培养瓶可供选择,包括需氧瓶、厌氧瓶、分枝杆菌/真菌培养瓶，具备吸附抗生素功能或通过增加液体培养基含量、特殊营养成分以提高微生物检出率。
6.培养瓶采用标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置。瓶内负压，利于标本采集。
#7.培养瓶采用高气密性、防压、防碎设计的塑料瓶，保证生物安全。
8.培养瓶可放置任意瓶位，不需仪器事先分配，提高工作效率。
9.数据管理：可选配数据管理系统，对数据进行集中存储、管理和分析。
*10. 负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。
二、配套使用试剂参数
1.可检测临床血液及体液标本。
*2.检测菌种种类包括：需氧菌、厌氧菌、兼性厌氧菌、苛养菌、布鲁菌、放线菌、真菌和分枝杆菌。
3.培养瓶具备吸附抗生素的功能，或通过增加液体培养基含量、特殊营养成分，以提高微生物检出率。
4.培养瓶采用标准瓶口设计，无需额外装置即可匹配主流采血装置。
5.瓶内负压，防止内部液体溅出，利于标本采集。
*6.培养瓶采用高气密性、防压、防碎设计的塑料瓶，而非玻璃瓶。
7.试剂质量符合医疗器械注册证体系规范。
8.保存无特殊环境及温度要求，试剂有效期12个月及以上。
三、 配置清单：
1.全自动细菌培养系统 1台
2.数字式温度计1个
3.仪器固定件 2个
4.稳压电源 1个
5.打印机 1台
四、售后服务：
*1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。
2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。
#3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。
*4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接