## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全数字彩色多普勒超声诊断仪（便携） |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
临床科室 |  |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于临床超声诊断检查
2 | 资质认证 |  | 北京国医械华光认证（CMD)\国家认可的医疗器械注册认证
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 系统通用功能基本描述
3.1.1 | ★宽屏液晶监视器， 显示屏≤12.1寸
3.1.2 | 二维灰阶成像单元，斑点噪音抑制技术、高保真影像技术、全数字波束形成器等
3.1.3 | 彩色多普勒血流成像单元、能量多普勒血流成像单元、PW多普勒血流成像单元、M型成像单元等；
3.1.4 | 复合型增益技术：8段TGC和D-AGC，彩色图像分辨率 1024×768；
3.1.5 | 便携式翻盖结构，整机净重重小于6公斤；
3.1.6 | ★支持运行同品牌超声远程传输系统，功能含图像实时传输与手机端共享；可实时查看操作手法，并进行实时语音指导；（提供方案证明文件或实际演示）
3.1.7 | 十二项技术参数仅用单一旋钮自主调节。（提供证明文件）
3.2 | 探头选配规格
3.2.1 | 纯净波宽频带变频探头，可视可调基波中心频率≥6种，频率组合≥12种；
3.2.2 | 电子凸阵探头：（2-5.5MHZ）具有组织谐波功能；电子线阵探头：（7.5-12.0MHZ）具有组织谐波功能；电子微凸探头：（5.0-9.0MHZ）具有组织谐波功能；
3.2.3 | 可增加妇科宫腔手术监测探头；
3.2.4 | 采用260芯探头插座。
3.3 | 二维图像
3.3.1 | 聚焦：发射聚焦区域全屏全域，数字化动态全程接收聚焦；
3.3.2 | 总增益调节≥100dB、B/M/D/CFM可独立调节增益、STC分段≥8；
3.3.3 | 最大图像深度≥280mm、系统动态范围≥130dB、灰阶成像显示≥128级；
3.3.4 | PSHI TM 宽带频移，优化组织谐波成像；
3.3.5 | 放大功能：全景放大和局部放大，放大级数≥8级；
3.3.6 | 预设模式：针对不同的检查脏器，可预置最佳化图像的检查， 预设数量：≥10种，用户可以自定义条件；
3.3.7 | 扫描线密度可调。
3.4 | 频谱多普勒
3.4.1 | 方式：脉冲波多谱勒(PWD)，32种伪彩功能；
3.4.2 | 取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至48mm分级调节；
3.4.3 | 角度校正：-80—+80度，入射角度在45—60度之间；
3.4.4 | 显示控制：反转显示、零移位、B-刷新、D扩展、多普勒角度校正， B/D扩展、局放及移位；
3.4.5 | 显示方式：速度分散显示、速度显示、能量显示；
3.4.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、CF输出功率可调≥8级；
3.4.7 | 频谱伪彩，频谱倒向功能，多普勒手动，多普勒自动描迹测量。
3.5 | 彩色多普勒
3.5.1 | 成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图、方向性能量图；
3.5.2 | 自动彩色技术：单步操作，一键优化彩色多普勒血流；
3.5.3 | 扫描速率：全视野，18cm深度时，帧速率≥65帧/秒；
3.5.4 | 显示格式：双幅实时显示B＋B/C模式, 双幅显示, B/C模式，B/C/Doppler三同步或动态刷新模式；
3.5.5 | 线阵探头扫描成像的角度变化范围≥15度；
3.5.6 | 血流框可以倒置。
3.6 | 系统测量及分析
3.6.1 | 一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、流速、流速比等;
3.6.2 | 妇科测量包、产科测量包、心脏功能测量包、小器官测量包、泌尿科测量包矫形外科测量包等专科测量包；
3.6.3 | 妇科IUD专用测量包,根据测量子宫数据自动推荐合适的节育器;
3.6.4 | 有卵泡测量功能。
3.7 | 图像存储、管理、记录与电影回放重现单元
3.7.1 | 系统支持B、M、CF、PW图像,同时支持B/M、B/PW电影回放；
3.7.2 | 具有先进的双向电影回放和逐帧回放功能，≥1000帧，可手动/自动回放，可保存/加载电影，机内可达1000幅图像永久存储功能；
3.7.3 | ★用户信息自动化录入（提供方案）；
3.7.4 | 动态图像，静态图像，直接存储，能在普通PC 机上直接观看图像, 图像即时打印技术；
3.7.5 | 视频及报告存储拷贝功能；
3.7.6 | 可内置电池，续航2小时，交、直流自动转换。
3.8 | 输入/输出信号
3.8.1 | 输入：COM、USB、DICOM；
3.8.2 | 输出：VGA、DVI、USB、COM、DICOM；
3.8.3 | 连通性：具备医学数字图像和通信DICOM3.0接口软件包。
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 具备V1.0版本（嵌入式软件）
5.2 | 硬件 |  | 具备探头、超声板、探头接口板、键盘板、主板、显示器、电源等
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 无特殊要求
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | ■ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码