## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 肝功能剪切波量化超声诊断仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 80万
临床科室 |  | 感染科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 适合监测和评估慢性肝病的量化工具，利用瞬时弹性成像技术，以kPa为单位显示每次检测的肝脏硬度值，以便于评估肝脏纤维化程度。诊断和鉴别肝病患者所处的状态，广泛应用于慢性肝病纤维化程度的确认以及对肝硬化并发症的预测，肝移植患者的术后随访，对抗病毒疗效的跟踪评估都有重大意义。利用受控衰减参数技术，以dB/m为单位显示超声波在肝脏中的衰减，便于评估肝脏脂肪变程度。
2 | 资质认证 |  | 国械标准20193070536
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1利用振动控制的瞬时弹性成像技术（VCTE）技术来评估肝脏的硬度
3.2利用受控衰减参数理论（CAP）来评估肝组织的脂肪变数值
3.3超声图像：实时超声引导定位，系统显示两幅超声图像用于定位以求符合测量标准。
3.3.1时间位移（TM）模式
3.3.2A模式（实时超声信号振幅）
3.3.3弹性图：彩色弹性结果图显示测量深度及时间，通过斜率及图形状态评估结果准确性
3.4.1测量数值显示：患者信息、硬度值中位数、CAP值中位数、单次测量硬度值、单次测量CAP值、IQR、检测成功率、测量次数、无效测量次数等
3.4.2测量数据分布图，分别显示硬度值和CAP值的测量结果分布情况
3.5硬度量程：大于65Kpa
3.6CAP值范围：100dB/m-400dB/m
3.7探头：超声定位与纤维扫描二合一探头
3.7.1可同时连接纤维扫描探头数量:1
3.7.2工作状态指示:LED指示灯显示探头工作状态
3.7.3超声换能器: 实时监测 超声换能器实时发射、接收超声波
3.7.4取样体积：≥3cm3
3.7.5探头:供SCD值<2.5cm人群使用
3.7.5.1传感器直径:≥7mm
3.7.5.2探头超声传感器频率:≥3.5MHz
3.7.5.3超声波有效跟踪深度:≥70㎜
3.7.5.4剪切波振幅:≥2.00mm
3.7.5.5剪切波探头测量深度：25-65mm(皮下)
*3.7.5.6剪切波频率 恒定50 Hz
*3.8自动检测SCD（皮肤表面到肝脏包膜的距离），自动提示选择探头
3.9肝脏自动识别功能。通过色带颜色提示肝脏位置，辅助探头定位。绿色表示所测部位是肝脏位置，黑色则不是
*3.10中文、英文、日文、法文等多种语言报告，能够导出Excel、Fibx、PDF多种格式报告
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 无创肝纤维化程度定量检测专利技术软件； 无创肝脏脂肪变程度定量检测专利技术软件；
5.1.1 | 软件 |  | 病例自动存储系统、报告编辑软件、病例导出软件、病历管理软件、病例搜索软件等；
5.2 | 硬件 |  | FibroScan HANDY主机：一体式主机，显示器，RJ45、USB2.0*2，电池
5.2.1 | 硬件 |  | M＋探头：彩色LED指示灯、3.5MHz、50Hz、
5.3 | 器械 |  | FibroScan HANDY主机
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸：400mm*270mm*95mm、承重要求：6kg，设备安全运行时的温湿度：20%-80%相对湿度、气压要求：62kpa-106kpa，电：220v
6 | 配套试剂耗材 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：2023.02.06
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。