## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 恒压排烟智能气腹机 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 40
临床科室 |  | 普外一科 |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 该设备用于诊断和/或治疗性的微创内窥镜手术，为需要气腹空间的微创手术建立气腹，稳压，排烟和过滤及手术器械进出通道；为无需气腹的微创手术建立排烟和过滤及手术器械进出通道。
2 | 资质认证 |  | 注册证号：国械注进20192061824
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 功能（参数）需求
3.1.1 |  |  | 具有恒压排烟模式、排烟模式、标准气腹模式等模式
*3.1.2 |  |  | 具有恒压排烟功能
#3.1.3 |  |  | 排烟过滤最小颗粒≤0.01微米
3.1.4 |  |  | 彩色触摸显示屏≥6英寸
3.1.5 |  |  | 提供中文操作界面
3.1.6 |  |  | 屏幕可显示设置压力&流速、实际压力&流速等实时信息
3.1.7 |  |  | 具有软件版本升级端口
3.1.8 |  |  | 最大设定压力20mmHg
3.1.9 |  |  | 最大流量40L/分钟
3.1.10 |  |  | 具有墙体供气模式、气瓶供气模式
3.1.11 |  |  | 提供4级标准音量以及亮度：报警信号&提示性信号
3.1.12 |  |  | 配套耗材（如有）必须具备可收费医保编码
3.2 | 保护功能 |  | 完善的安全保护功能，包括配置有自动排烟系统，污染警告，故障报警。
3.2.1 |  |  | 标称压力超过3 mmHg的时间超过3秒，会自动激活排气系统。状态栏上需显示排气阀已激活。
3.2.2 |  |  | 如果过压大于3 mmHg的时间超过5秒，则在状态栏会显示相应的信息并发出报警信号音。
#3.2.3 |  |  | 如果过压大于30 mmHg 的时间超过 5 秒，则注气会取消。
3.2.4 |  |  | 恒压除烟模式结束后自动过滤排除腹腔内气体。
#3.2.5 |  |  | 实时压力监测，可实时补气，持续排烟
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 耗材名称 |  | 穿刺器及其附件
4.2 |  |  | 专机专用耗材同时使用可在腔镜手术中实现自动检测腹腔压力，实时循环排除烟雾。
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 具有软件版本升级端口
5.2 | 硬件 |  | 气腹机主机*1，二氧化碳接头*1，气源连接管路*1，专用设备台车*1
5.3 | 器械 |  | 无
5.4 | 耗材配置及数量要求 |  | 专用配套耗材，1套/次
6 | 安装要求 |  | 搭配专用设备台车，现有手术室环境即可满足。
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
R有配套一次性耗材（试剂） （□开放 √ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。