## Sheet1
检验科 血细胞分析仪技术参数需求表
使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求
检验科 | 血细胞分析仪 | 1 | *1.1 全自动血液分析级联产品由全自动五分类血液细胞分析仪和CRP分析仪通过轨道连接组成。
1.2 具有血常规五分类、RET检测、幼稚细胞检测、低值血小板检测、低值白细胞检测、体液常规、CRP检测等功能。
1.3 可随时插入急诊标本。
1.4 具有条码识别功能。
1.5 整套系统仅需一台中央控制电脑即可操作，搭载全中文操作系统。
1.6 具有一键开关机功能，无需逐台按顺序开关机。
1.7 网络接口支持各种LIS和HIS。
2. 各功能模块基本功能及要求
2.1 五分类血液细胞分析仪
2.1.1 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。
2.1.2 血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个；研究参数≥40个，三维散点图≥3个.
2.1.3 血液分析报告参数中需含幼稚血小板、幼稚粒细胞、平均网织红细胞血红蛋白含量。
*2.1.4 全自动细胞计数和分类检测速度≥100样本/小时，体液模式检测速度≥40样本/小时。
#2.1.5 全自动细胞计数、分类加网织红、有核红细胞计数同时检测速度≥120个样本/小时。
*2.1.6 自动进样器在待测区可一次性装载80个以上的标本，需配自动条码旋转扫描装置，自动进样器内侧轨道可以回退，辅助异常样本快速复检。
2.1.7 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。
2.1.8 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。
2.1.9 体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。
2.1.10 血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。
*2.1.11 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。
2.1.12 进样模式及样本量：手动进样小于150μl、自动穿刺进样小于200μl、末梢血预稀释模式40μl。
2.1.13 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。
2.1.14 预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。
2.1.15 血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。
*2.1.16 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）*109/L，红细胞：（0-8.6）*1012/L，血小板：（0-5000）*109/L。
*2.1.17 体液分析白细胞线性（0-10）×109/L，白细胞本底≤0.001×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.003×1012/L。
检验科 | 血细胞分析仪 | 1 | 2.1.18 能提供原厂配套的医疗器械注册的质控品、校准品。
2.2 CRP分析仪
*2.2.1 检测原理：采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定，采用全血细胞体积（WBC/RBC/PLT）对CRP浓度进行修正。
2.2.2 具有自动条码旋转扫描装置。
2.2.3 检测速度：≥90个样本/小时
*2.2.4 CRP线性范围：0.2~320mg/L
*2.2.5 携带污染≤1.0%，空白计数≤0.2mg/L
*2.2.6 具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件
*3负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。
二、配套使用试剂参数
1.试剂三证齐全，且在有效期内。适用温度为2-25℃.
2.试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。
3.试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送。
4.遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳
*5.试剂为上海市临检中心或国家卫健委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌。
*6.适用于全自动血球分析仪 。
三、配置清单：
1.电脑主机1台及电脑桌。
2.全自动血细胞分析仪器2台，推片机1台，每台配置稳压电源和扫码枪，可以把试剂放在仪器内部的柜子
3.打印机1台
4.足够多的连接线及网线
5.可以把仪器连成流水线的轨道
四、售后服务：
*1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。
2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。
#3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。
*4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接