## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 全自动血气分析仪 |  | 数量（台/套） | 预算总金额（万元）
临床科室 |  | 急救科 |  | 联系人： | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质和代谢物同时测定的仪器，具备便携、准确、精密度好、测定快速、免维护免保养的特点；
2 | 资质认证 |  | CE 认证 IVD-98/79/EC(27/10/1998)——附录Ⅰ和Ⅲ 适用的标准：  CEI/IEC 61326.1:1998(B 级)  CEI/IEC 61010-1-04  CEI/IEC 61010-2-101:2004  CEI/IEC 61010-2-081:2004 CSA 认证 在仪器背部的 CSA 标签提示 GEM Premier 3000 经过了加拿大标准协会(CSA)的认证,适用的认证标 准：  CAN/CSA C22.2 No.1010.1-92  CAN/CSA C22.2 61010-2-081:2004  CAN/CSA C22.2 61010-2-101:2004  UL Std. No. 61010.1, 第二版
3 | 设备技术和性能参数 |  | 检测项目：
| 血气 |  | PH、PCO2、PO2、Hct
| 电解质 |  | Na＋、K＋、Ca＋＋
| 代谢物 |  | Glu、Lac
3.1 | 参数名称 |  | 可报告范围
| pH |  | 6.80 至 7.80 0.01
| pCO2 |  | 5至115 mmHg 1 mmHg
| pO2 |  | 0至760 mmHg 1 mmHg
| Na+ |  | 100至200 mmol/L 1 mmol/L
| K+ |  | 0.1至20.0 mmol/L 0.1 mmol/L
| Ca++ |  | 0.10至5.00 mmol/L 0.01 mmol/L
| Glu |  | 5至500 mg/dL 1 mg/dL
| Lac |  | 0.2至15.0 mmol/L 0.1 mmol/L
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 1、可直接测定的参数应包括以下内容：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。
2、衍生计算参数包括以下几项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SO2C。
3、一体化分析包内含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化抛弃型分析包，无其它耗材；及电极免保养，无需单独更换电极。一体化包无需任何冷藏。
4、测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器，且能提供75、150、300、450、600测试量的分析包。
5、具有机内智能化质控系统：可主动进行实时、连续的质量控制，可24小时实时自动识别错误并纠错，可自动生成质控报告。不消耗测试人份数，不影响测试人份数。
4.1 | 试剂名称 |  | 血气测定试剂盒（电极法）
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 1、尺寸：高: 44.5 cm，宽: 33.0 cm ，深: 30.0 cm ，重: 14.2 kg，
2、电源供应范围100-240VAC,1.5Amps,频率50/60Hz。允许停止供应电源达60min,便于运输。仪器在断电的时候不允许进行操作。
3、外部环境的温度要求: 15℃ (59℉) 至 35℃ (95℉)
4、相对湿度范围： 5% 至 90%
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
☑有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 ☑ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  | 全自动血气分析仪 |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  | 急救科 |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
1 | 血气测定试剂盒 | 美国IL | 封闭 | 12盒 | 27.8元 | 3600 | 100080 | 血气收费 | 收费代码：310602006 血气分析（电极法）45元；250304001a 全血钾离子浓 度测定（离子选择电极）5元；250304003a 全血钠离子浓度测定（离子选择电极） 5元；250304004b 全血钙离子浓度测定（离子选择电极）5元；250302008a 全血血浆乳酸测定 10元；250302001b 全血葡萄糖测定（酶电极法）10元；250101003 红细胞比积测定 2元； | 82 | 295200
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 全自动血气分析仪 | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
1 | 血气测定试剂盒 | 封闭 | 27.8 | 3600 | 10.008 | 有