## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 4k超高清内窥镜摄像系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 150
临床科室 |  | 普外四科 |  | 联系人： | 杨光 | 联系电话： | 13621826686
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 4K医用内窥镜摄像系统与光学内窥镜配合使用，分辨率高达3840*2160，全4K影像链。给外科手术展现出更加清晰细致的画面，更接近真实色彩的BT.2020色域,让外科手术更加安全。
2 | 资质认证 |  | 必须按照国家规定提供设备的医疗器械注册证或备案表
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 如（参数名称1） |  | 4K硬性光学腹腔镜*2
3.1.1 |  |  | 直径≥10mm；
3.1.2 |  |  | 工作长度≥330mm；
3.1.3 |  |  | 视向角：30°；
#3.1.4 |  |  | 景深3~250mm；
3.1.5 |  |  | 分辨率：UHD超高清光学视管；
3.1.6 |  |  | 可高温高压、低温等离子消毒灭菌。
3.2 |  |  | 4K摄像头*1
3.2.1 |  |  | 分辨率：≥4096×2160像素（宽高比17:9）的图像采集；
#3.2.2 |  |  | 光电耦合器：4K超高清CMOS图像传感器；
#3.2.3 |  |  | 标准C-Mount接口：尺寸≥4个（f=18mm、f=21mm、f=25mm、f=14~32mm）等4K光学物镜连接，满足不同手术的需求；
3.2.4 |  |  | 具有电子放大功能可调：放大倍数≥2.5倍；
3.2.5 |  |  | 摄像头功能按键：≥2个；
3.2.6 |  |  | 按键功能设定：≥6种；
3.2.7 |  |  | 单手对焦：镜头低阻尼调焦环设计，术中可实现单手轻松对焦；
3.2.8 |  |  | 摄像头重量：≤160g；
3.2.9 |  |  | 接口兼容性：可广泛兼容10mm、5.5mm、4mm等不同规格的光学硬镜；
3.2.10 |  |  | 光学物镜速锁接口结构：具备；
3.2.11 |  |  | 消毒方式：可进行环氧乙烷气体消毒灭菌、戊二醛浸泡消毒以及低温等离子消毒；
3.2.12 |  |  | 屏蔽电磁干扰：具备；
3.2.13 |  |  | 人体工程学设计：具备。
3.3 |  |  | 4K摄像系统主机*1
#3.3.1 |  |  | 全数字化影像系统：全成像链4K成像，主机、摄像头、显示器注册证须具备4K描述；
#3.3.2 |  |  | 分辨率：≥4096×2160像素（宽高比17:9）；
3.3.3 |  |  | 图像色彩空间标准：BT.2020标准；
3.3.4 |  |  | 视频输出接口：≥7个，HDMI2.0×2（4K超高清输出和1920*1080高清输出）、3G-SDI×4（4K超高清输出）；3G-SDI×1(全高清输出)；
3.3.5 |  |  | 电子放大功能：放大倍数≥2.5倍；
3.3.6 |  |  | 自动白平衡功能：具备；
#3.3.7 |  |  | 烟雾去除功能：≥255档可调（可降低图像中的烟雾干扰，保证图像清晰）；
#3.3.8 |  |  | 血管增强功能：≥255档可调（突出血管的形态，清晰显示组织层次及血管走向）；
#3.3.9 |  |  | 宽动态功能：≥255档可调（调整过亮过暗处，使图像亮度均一，轮廓清楚）；
3.3.10 |  |  | 全自动测光（暗处修正）：具备（对暗处区域进行信号强化，从而保持能正常且清晰观察）；
3.3.11 |  |  | 自动曝光：≥255档可调；
3.3.12 |  |  | 荧光成像：可同品牌扩展为荧光、PDT等特殊成像，同步进行4K荧光观察；
3.3.13 |  |  | USB3.0接口：≥1个；
3.3.14 |  |  | 通过USB介质刻录高清动态影像贺图片：具备；
3.3.15 |  |  | 自动增益：≥63档可调；
3.3.16 |  |  | 构造强调功能：≥31可调；
3.3.17 |  |  | 色彩精准度调整：≥12个色度精准调整；
3.3.18 |  |  | 色彩范围调整：≥±127档可调；
#3.3.19 |  |  | 实时4K3D成像：可以同品牌扩展4K和3D同步实时显示，无须更换摄像头、摄像系统及镜子；
3.3.20 |  |  | 电气安全类别：满足最高CF型（可提供证明材料），确保手术的安全性，特别是心外科、神经外科手术；
3.3.21 |  |  | 兼容主流品牌4K刻录机，实现4K超高清手术视频及图像的记录。
3.4 |  |  | 医用内窥镜LED冷光源*1
3.4.1 |  |  | 光源：超高亮度LED冷光源；
3.4.2 |  |  | 色温：≥6000K；
#3.4.3 |  |  | 使用时间：≥30000小时；
3.4.4 |  |  | 色彩显示指数：≥90；
3.4.5 |  |  | 亮度调节：≥20档手动可调；
3.4.6 |  |  | 色调：冷白色；
3.4.7 |  |  | 静音性能：具备；
3.4.8 |  |  | 导光束接口兼容性：可兼容其他品牌导光束；
3.4.9 |  |  | 连接性能：可匹配各类电子内镜、硬性光学内窥镜和纤维内镜；
3.4.10 |  |  | 功耗：≤100W。
3.5 |  |  | 导光束*2
3.5.1 |  |  | 有效直径≥4.8mm；
3.5.2 |  |  | 工作长度≥3米
3.6 |  |  | 32寸4K医用监视器*2
3.6.1 |  |  | 液晶医用监视器：具备；
3.6.2 |  |  | 尺寸：≥32寸；
3.6.3 |  |  | 分辨率：≥3840×2160；
3.6.4 |  |  | 宽高比：16:9；
3.6.5 |  |  | 输入：12G-SDI/4*3G-SDI(×1)、HDMI(×1)、DVI-D (×1) 、3G /HD-SDI (×1)、DP(×1)、RS485(×1)、VGA(×1)
3.6.6 |  |  | 输出：HDMI(×1)、12G-SDI/4*3G-SDI(×1)、3G/HD-SDI (×1)
3.6.7 |  |  | 电源：DC 24V 150W
3.6.8 |  |  | 重量（Kg）：11.8
3.7 |  |  | 气腹机*1
*3.7.1 |  |  | 具有恒压排烟功能
*3.7.2 |  |  | 排烟最小颗粒≤0.3微米
3.7.3 |  |  | 最大流量40L/分钟
3.7.4 |  |  | 彩色触摸显示屏≥6英寸
#3.7.5 |  |  | 实时压力监测，可实时补气，持续排烟
#3.7.6 |  |  | 如果过压大于30 mmHg 的时间超过 5 秒，则注气会取消
3.7.7 |  |  | 具有墙体供气模式、气瓶供气模式
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 如（耗材/试剂名称1）
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 4K硬性光学腹腔镜，10mm,30°*2 ；4K摄像头*1； 4K摄像系统主机*1； 医用内窥镜LED冷光源*1 ；导光束，4.8mm*2； 32寸4K医用监视器*2； 气腹机*1；医用台车*1
5.1 | 软件
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | √ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码