| 检验科生化分析仪参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 检验科 | 全自动生化分析仪 | 1 | 一 技术需求 1 ≥2个常规生化模块和≥1个ISE模块 1.1轨道式进样 1.2有急诊通道 ▲1.3生化单模块检测速度≥1800测试/小时，总模块速度≥3600测试/小时 1.4电解质单模块测试速度≥900测试/小时。 2 配备样本和试剂条形码，配合LIS信息系统可双工传输数据信息 3具备试管液面自动跟踪功能 4样品种类包含血清,血浆,尿液,脑脊液等多种样本。 ▲5 试剂装载方式为分离式冷藏试剂仓，具有关机后独立制冷功能，试剂通道≥100个。 6 光源 6.1采用卤素灯 6.2每只寿命≥2000小时 6.3波长范围涵盖340-800nm 6.4吸光度线性范围涵盖 0—3.0 OD。 7 分析方法包含终点法,两点法、速率法、动力学法、比浊法等多种方法 8可采用线性/非线性多点定标等定标方式。 ▲9最小样本加样量≤1μl 10.具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔分级报警系统和防碰撞功能及气泡检出功能。 ▲11.生化分析模块试剂为全开放（全部试剂通道及分析通道无条件适用全国85%厂家试剂，无需专用试剂仓）,用户可在全部分析通道自行编辑分析程序及分析参数,无需特殊软件设置。 ★12.负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。（费用预估5000元） 二 配套使用试剂参数 1 试剂为上海市临检中心或国家卫健委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌。 2 试剂三证齐全（营业执照、医疗器械生产企业许可证（国产设备提供）、医疗器械经营许可证、医疗器械产品注册证），且在有效期内。 3 试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。 4 试剂效期一般应为一年（个别试剂成分不稳定的除外），送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。 5 试剂应附带校准品，或根据科室要求配送指定品牌的第三方校准品。 6 试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送，全程冷链运输。 7 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳 8 试剂应有同级别医院用户，原则上不少于三家。 ▲9霉酚酸试剂应提供由上海三级甲等医院和厂家共同出具的性能验证报告并由厂家盖章确认。 10 试剂清单中所列项目都能提供相应检测试剂（具体详见试剂清单） 三 配置清单： 1 主机系统1套（至少包含2个常规生化模块和1个ISE模块、轨道） 2 控制电脑 3 打印机 4 电源线、数据线等相关连接线 5 进水管、排水管等外接管路。 ★四 售后服务 1 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥6年 2 保修期后每年一次免费的保养,软件免费升级，在本市具有原厂服务机构 3.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 原参数无，增加：*4原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。 |