| 检验科 干式生化分析仪参数需求表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求 |
| 检验科 | 干式生化分析仪 | 1 | 一 技术需求 *1 系统启动：24 小时全天候运行，无需手工灌注、排气泡、清洗或管路维护保养，无需每日校准或校准检查,免疫项目自动执行冲洗程序保证仪器状态 *2 单个结果报告时间15分钟以内，测试速度900测试/小时以上。 3 生化测试速度：≥800测试/小时；发光免疫测试速度：≥100测试/小时；同时上机测试项目数≥150个；检测项目包含肝功、肾功、血脂、血糖、心肌酶、胰腺酶谱、酒精、血氨、特定蛋白、肿瘤标志物、性激素、甲状腺激素、传染病、贫血、骨代谢、心脏标志物等；分析方法包含比色法、浊度法/速率法、终点法、发光免疫法； 4 可在系统运行中不停机装载/卸载试剂，不需要做加样暂停 5 所有测试项目均可提供≤100测试的包装规格； 6 机载样本位：≥80个常规检测位，并配置≥10个急诊样本检测位 7 可以存储大于1万个样本信息 8 单个结果报告时间最短≤2.5分钟 9 电解质反应使用反应载体的一次性电极，不产生电极更换清洗维护等费用，不需要比色杯，可永久使用的硬质石英玻璃杯（不产生日常的额外成本）； 10 系统通过科技手段避免产生样本和试剂的携带污染 11 急诊样本加载入分析仪至检测的等待时间<1分钟 12 彩色触摸屏，图形化交互式操作界面，内置在线帮助系统，帮助使用者快速查阅使用方法及注意事项； 13 可对样本的溶血\脂血\黄疸情况进行监控，不使用额外试剂、不产生任何额外费用； *14 系统对供/排水系统没有要求，易于仪器设备的移动和摆放； 15 可提供全套原厂配套试剂，具有完整溯源性，确保结果准确。 16 配备稳压器及电池组 二 配套使用试剂参数 1 钾离子测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中钾离子(K+)的含量。。 2 钠离子测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿样本中钠离子(Na+)的含量 3 氯离子测定干片该产品用于该产品用于定量测定血清和血浆中氯离子(Cl-)的含量。 4 钙测定干片该产品用于用于定量测定血清、血浆和尿中钙 (Ca) 的含量。 5 磷测定干片用于该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的磷(phosphorus, PHOS) 的含量。 6 二氧化碳测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中总二氧化碳 (CO2) 的含量。 7 尿素氮测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的尿素的含量。 8 葡萄糖测定干片该产品用于定量测定血清、血浆、尿和脑脊髓液中葡萄糖 (glucose, GLU) 的含量 9 肌酐测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的肌酐（CREA）的浓度。 10 尿酸测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的尿酸的浓度。 11 丙氨酸转氨酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中的丙氨酸氨基转移酶(ALT)的活性。 12 天门冬氨酸转氨酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中的天门冬氨酸转移酶 13 总蛋白测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中的总蛋白(TP)浓度。 14 白蛋白测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中白蛋白(ALB) 的含量 15 总胆红素测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中总胆红素 (total bilirubin, TBIL) 的含量 16 结合胆红素测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中非结合胆红素 (Bu) 和结合胆红素 (Bc) 的含量。 17 γ-谷氨酰基转移酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中γ - 谷氨酰转移酶的活性。 18 乳酸脱氢酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中乳酸脱氢酶 (LDH) 的活性 19 肌酸激酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中肌酸激酶的活性。 20 淀粉酶测定干片该产品用于定量测定血清、血浆和尿中的淀粉酶 (amylase, AMYL) 活性。 21 胆碱酯酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中胆碱脂酶 (cholinesterase, CHE) 的活性。 22 乳酸测定干片该产品用于定量测定血浆中乳酸 (LAC) 的含量 23 血氨测定干片该产品用于定量测定血浆中氨的含量 24 N端脑利钠肽测定试剂包该产品用于定量测定人类血清和血浆【肝素或乙二胺四乙酸（EDTA）抗凝】中的N 端脑利钠肽（NTproBNP）的含量。 25 肌红蛋白测定试剂包该产品用于定量测定人类血清和血浆【肝素或乙二胺四乙酸（EDTA）抗凝】中肌红蛋白的浓度 26 血清肌酸激酶-MB同工酶测定干片该产品用于定量测定血清和血浆中肌酸激酶同工酶的活性 27 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂用于定性检测人类血清中的乙型肝炎病毒e抗原（HBeAg） 28 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂用于定性检测人类血清中的乙型肝炎病毒e抗体（Anti-Hbe） 29 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂用于定性检测人类血清或血浆（乙二胺四乙酸，肝磷脂或柠檬酸盐）中的乙型肝炎病毒核心抗体（Anti-HBc） 30 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂用于定量检测人血清和血浆（肝素或柠檬酸盐抗凝）中存在的乙型肝炎病毒表面抗体（Anti-HBs） 31 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂用于人血清和血浆（肝素）中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）的定性检测和校准。 32 丙型肝炎病毒抗体检测试剂用于定性检测人类血清或血浆（乙二胺四乙酸，肝磷脂或柠檬酸盐）中的丙型肝炎病毒抗体（Anti-HCV）。 33 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合检测试剂用于定性检测人血清和血浆中的人类免疫缺陷病毒P24抗原及1型抗体（anti-HIV-1）（包括M组和O组）和/或2型抗体（anti-HIV-2） 34 梅毒螺旋体抗体检测试剂用于定性检测人体血清和血浆（肝素、乙二胺四乙酸）中针对梅毒螺旋体(TP)特异性抗原的总抗体(IgG和IgM) 35 提供产品有效期大于等于3个月 36 试剂具备有效期内的医疗器械注册证，有相应的质控品 37 试剂-18℃储存，全程采用冷链物流配送，可提供实时温度数据 38 有质量问题的试剂，供应商负责及时更换，并承担相应的损失 39 有不良事件发生时，确保在2小时内响应 三 配置清单 1 主机，数量：1 2 软件，数量：1 3 数据盘，数量：1 4 用户文档光盘，数量：1 5 中文快速参考指南，数量：1 四 资质要求 1 具有有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，投标产品的规格型号应当与《中华人民共和国医疗器械注册证》中的规格型号保持一致。 2 具有会计师事务所出具的近3年审计报告（2019、2020、2021）；一年内任意6个月纳税和社保证明； 五 售后服务 *1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。 2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。 #3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 *4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。 |

论证专家建议：该台设备放置于急诊使用，根据临床实际需求免疫项目必须配备，考虑该设备用途的重要

专家签字：

、                 、                、                、

日期：2022.11.8

专家签字：

、                 、                、                、

日期：2022.11.8

专家建议配备免疫模块并进行单一来源论证。