## Sheet1
检验科 血细胞分析仪技术参数需求表
使用科室 | 项目名称 | 数量 | 技术参数需求
检验科 | 血细胞分析仪 | 2 | 1血细胞分析模块2套：
*1.1检测原理：激光流式技术结合荧光染色技术
1.2检测参数：报告参数≥39个，直方图≥4个，散点图≥10个
1.3检测速度：单台血液分析模块CBC+DIFF+NRBC≥100样本/小时，CBC+DIFF+NRBC+ RET≥70样本/小时
1.4进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；样本用血量：全自动进样模式用血量≤185微升；开盖模式用血量≤120微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升
1.5有核红细胞检测：有核红细胞检测无需耗费额外试剂，节约实验室检测成本。
1.6样本类型：静脉全血、预稀释血、末梢微量血等
1.7可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数，且可以对体液中白细胞分类
1.8有核红细胞检测功能：采用核酸荧光染色法进行定量检测，但无需单独通道和单独试剂，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正
1.9当遇到低值白细胞样本时，仪器可自动或人工选择转换到低值白细胞检测模式，更换检测通道，使白细胞检测颗粒数比普通检测模式增加至3倍，结果更准确、可靠
1.10血液分析流水线可在机使用浓缩试剂
1.11血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-400）*109/L，红细胞：（0-8.6）*1012/L，血小板：（0-5000）*109/L。
*1.12血小板检测：具有两种或者以上的有质控和溯源保证的方法学进行血小板的计数，血小板计数结果（20-100）×103/μL时CV≤5%，避免因假性降低带来不必要的输血风险和假性增高带来的术中出血风险。（提供证明文件）
*1.13光学血小板检测功能：具有专用的光学血小板检测通道，无需消耗检测其他不同系统项目的试剂，配备原厂专用校准品及质控品（能提靶值表为准），保证结果的准确性和溯源性
*1.14校准品：提供原厂配套的医疗器械注册的校准品，校准品可同时校准RBC、PLT、WBC、HGB、RET，以校准品的靶值表为准（提供证明文件）
*1.15质控品：提供原厂配套并通过医疗器械注册的高、中、低3个水平质控品，质控品可对光学法血小板进行质量控制，以靶值表为准。
1.16实时在线质控管理平台：具有在线网络质控功能，可根据客户需求设置质控室间对比小组，确保用户的结果质量达到国际质量水准。
1.17智能管理软件：包含复检规则设定、数据统计功能（假阴性、假阳性，复检率等）、复检信息管理功能、自动审核功能，且可提供多中心自动审核评估文章作为凭据。
1.18系统具有扩展性：可以通过一条血液分析流水线轨道扩展连接多台血球分析仪、全自动推染片机、全自动细胞形态分析仪、特定蛋白分析模块、糖化血红蛋白分析模块、前处理系统等，符合科室的未来发展需求。
2全自动血涂片制备仪1台：
2.1全自动推片、染片功能：全自动推片染片为一体机
检验科 | 血细胞分析仪 | 2 | 2.2可单独进行样品的自动推片、染片：需要，并可单独完成染片过程
2.3总推片染片速度≥70样品/h
2.4可按需求设置，单样本连续推片≥5张
2.5吸样量：闭盖模式≤200 ul；微量血模式≤60ul
2.6具有推片速度和角度可根据HCT自动调整能
2.7可使用浓缩稀释液：可使用浓缩稀释系统供应的25倍浓缩稀释液，实现不停机更换，降低试剂更换频率，减少科室稀释液存储空间；
*2.8可在根据需要在同一流水线轨道系统（含推片机、含血液分析仪）扩展连接全自动阅片机，对染好的血液涂片进行自动细胞形态分析
*3负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。
二、配套使用试剂参数
1试剂三证齐全，且在有效期内。适用温度为2-25℃
2试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年
3试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送
4遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳
*5试剂为上海市临检中心或国家卫健委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌
*6适用于全自动血球分析仪
三、配置清单：
1.电脑主机1台及电脑桌。
2.全自动血细胞分析仪器2台，推片机1台，每台配置稳压电源和扫码枪，可以把试剂放在仪器内部的柜子
3.打印机1台
4.足够多的连接线及网线
*5.可以把仪器连成流水线的轨道
四、售后服务：
*1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。
2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。
#3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。
*4、设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接