| 检验科全自动电化学发光免疫分析仪参数最终表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用科室 | 项目名称 | 数量 | 最终技术参数需求 |
| 检验科 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 2 | 一 技术需求 ▲1.仪器具有可扩展性，仪器采用模块组合式设计，提供≥2个检测模块，单模块（包含试剂盘和检测单元等）测试速度≥240测试/小时； 2.试剂通道≥30个，自带冷藏功能。 ▲3.检测项目齐全，包括肿瘤标志物，甲状腺功能、甲状腺自身抗体、内分泌激素、骨代谢标志物、炎症因子PCT、IL-6 等项目。所有项目最优2点定标。 4 具备样品凝块检出功能及样品探针堵孔报警和防碰撞功能，具备试管液面探测技术； ▲5 同时在机样本管数量≥200个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测； 6 可在任何时间即时插入STAT急诊样品，即时测试，可以支持不停机的状态连续装载试剂盒及辅助耗材，减少操作时间； ▲7.采用一次性Tip加样，减少交叉污染 8 可进行样本自动稀释和浓缩检测，如遇特高浓度的样本，可以自动进行稀释后复检； ▲9仪器可连接同品牌不同速度的免疫模块和生化模块，实现模块拓展可能 10 除操作系统外，提供原厂的数据管理系统；提供样本结果审核，高级质控，数据备份等功能； ★11 负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。 二 配套使用试剂参数 1 试剂要求已经通过CFDA批准，三证齐全，能够用于临床检验诊断。 2 试剂有效期不得少于6个月，试剂储存温度一般为2-8℃。 ★3.试剂应在卫健委临床检验中心或上海市临床检验中心质量评价目录中，或至少有≥5家公立三级甲等综合医院使用该试剂。 4 所提供的试剂批号更换一年内不得多于3次。 ★5 随检测试剂免费提供相应校准品，如有配套质控品，也应免费提供。 6 试剂及时配送，且应保证全程冷链运输。 7 当试剂出现不良事件时，响应时间应小于2小时。 8 当出现生产或运输所导致的试剂质量问题时，应免费退换货。 9 试剂清单中所列项目都能提供相应检测试剂（具体详见试剂清单） 三 单套配置清单： *1 2个检测分析模块（每个模块含分析单元、核心单元、样本缓冲区等部件），单模块测试速度≥240测试/小时 2 数据管理站服务器及显示器 1套 3 随机配套检测用洗液，缓冲液等 4 传送带 1套 5 稳压电源、电源线及USB延长线 1套 6 外接USB CD/DVD光驱、激光打印机 1套 7 电脑操作台、电脑及Win7安装恢复软件 1套 8 UPS电源盒及电源拖线板 1套 9 配备各种架，如常规架、定标架、质控架、急诊架等 1套 四 售后服务 ★1 整机保修（含配制清单中的所有设备及材料）≥6年 ★2.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 ★3. 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 五 其他 1折旧年限：6年 2 详细试剂参数和用量详见试剂技术需求表和检验设备试剂调研表 |