## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 移动式C形臂X射线机 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 150
临床科室 |  | 骨科 |  | 联系人： | 吴志鹏 | 联系电话： | 13166152152
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | *基本要求 |  | 多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现CT等中心三维断层扫描，显示全身各关节及脊柱的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视及摄影功能。
2 | 资质认证 |  | 机型已取得获得中国NMPA认证证书。
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | C形臂滑转运动范围 |  | ≥160°
3.2 | C臂开口尺寸 |  | ≥800mm
3.3 | *X射线管组件双焦点尺寸 |  | 小焦点：≤0.3 mm 大焦点：≤0.6 mm
3.4 | 平板探测器材质 |  | A-Si+Csl
3.5 | 像素尺寸 |  | ≤140µm
3.6 | *3D容积尺寸 |  | ≥131mm×131mm×131mm
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | 无
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 具有图像处理采集功能和患者数据管理功能
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □√ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码