## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 电子内窥镜系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 130万元
临床科室 |  |  |  | 联系人： | 张艺翀 | 联系电话： | 13761545799
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 描述设备基本需求与主要用途（写产品功能）
针对麻醉病人肺部积液的诊断和治疗及营养管的放置，镜下可视化的技术使得手术更安全，更高效。
2 | 资质认证 |  | 有注册证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 电子内窥镜处理器 |  | 1台
3.2
3.3 | 光源 |  | LED
3.4 | 光源寿命 |  | ≥14400小时
3.5* | 染色 |  | 具备BLI或NBI或OE功能
3.6 | 电子放大 |  | 电子放大2倍，0.05级逐步放大，共20级
3.7# | 信号输出 |  | DVI-D≥2个
3.8 | 高清检查型电子支气管镜 |  | 1条
3.9 | 视野角度 |  | ≥120度
3.10# | 观察景深 |  | 2-100mm
3.11 | 先端部外径 |  | ≤5.3mm
3.12* | 插入部最大外径 |  | ≤5.1mm
3.13 | 有效长度 |  | ≥600mm
3.14 | 弯曲角度 |  | 上≥210度。下≥130度
3.15* | 钳道内径 |  | ≥2.0mm
3.16 | 图像增强技术 |  | 兼容光学染色和电子染色
3.17 | 高清电子胃镜 |  | 1条
3.18 | 视野角 |  | ≥140度
3.19# | 观察景深 |  | 2-100mm
3.20 | +A1弯曲角度 |  | 上≥210度，下≥90度，左右各≥100度
3.21 | 工作长度 |  | ≥1100mm
3.22# | 先端部直径 |  | ≤9.2mm
3.23* | 钳道内径 |  | ≥2.8mm
3.24 | 图像增强技术 |  | 兼容光学染色和电子染色
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无耗材
4.1 | 如（耗材/试剂名称1） |  | /
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 无
5.2 | 硬件 |  | 主机一体式
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等
6.1 | 设备尺寸 |  | 宽395*高210*深485mm（含突起部分）
6.2 | 重量 |  | 15.0kg
6.3 | 电源 |  | 电压：220V 频率：50Hz 电流（额定）：1.1A
7 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
8 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | ■ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码