## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 超声电子内窥镜系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 120万元
临床科室 |  | 内镜中心 |  | 联系人： | 汪培钦 | 联系电话： | 18801784154
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 超声内镜（EUS）是将内镜和超声相结合的消化道检查技术，将微型高频超声探头安置在内镜顶端，当内镜插入体腔后，在内镜直接观察消化道黏膜病变的同时，可利用内镜下的超声行实时扫描，可以获得胃肠道的层次结构的组织学特征及周围邻近脏器的超声图像，从而进一步提高了内镜和超声的诊断水平。
2 | 资质认证 |  | 具备医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | *扫描模式 |  | B模式、M模式、THI（3种模式）、彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒
3.2 | *超声扫描模式 |  | 机械扫描和电子扫描都具备
3.3 | *兼容性 |  | 机械环扫超声内镜、超声小探头、电子环扫超声内镜、电子凸阵扫描超声内镜；
3.4 | *超声波中心频率 |  | 5～12MHz(5MHz、7.5MHz、10MHz、12MHz)宽频扫描
3.5 | * 显示范围 |  | 2-12cm
3.6 | *超声波输出功率 |  | 可调
3.7 | 图像旋转 |  | 具备360°旋转功能
3.8 | 半圆型显示 |  | 上半圆、下半圆、左半圆、右半圆
3.9 | 穿刺引导线功能 |  | 具备
3.1 | *数字化输出 |  | DVI、 HD-SDI*2
3.11 | 音频输出 |  | RCA L/R
3.12 | *增益 |  | 20级可调，最大增益100dB
3.13 | *测量功能 |  | 一般测量（包括距离、面积、体积、角度、直方图等）
3.14 | *多普勒血流测量系统 |  | 具备
3.15 | THE(组织谐波)模式 |  | THE-P，THE-R
3.16 | 造影谐波EUS |  | 具备
3.17 | *画中画功能 |  | 具备
3.18 | *放大指定的区域 |  | 具备
3.19 | 图像存储方式 |  | CF卡，USB，DICOM，主机存储
3.2 | 主机内置DICOM通用接口 |  | 具备
3.21 | 主机内存容量 |  | 大于64GB
3.22 | *ELST（弹性成像） |  | 具备
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无
4.1 | 如（耗材/试剂名称1）
… | … |  | …
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | *超声处理系统与现有内镜处理系统为同一厂家生产
5.2 | 硬件 |  | 带电源线及数据传输线
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 电源电压：DC 220V
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | ☑ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码