## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 离子术射频治疗仪 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 150
临床科室 |  | 烧伤、整形外科 |  | 联系人： | 朱鴷 | 联系电话： | 13564314043
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 针对于痤疮、手术、外伤造成的各类瘢痕及妊娠纹、生长纹的治疗。
2 | 资质认证 |  | 中国NMPA权威认证，第三类医疗设备
3 | 设备技术和性能参数 |  | 技术参数：
3.1 | 1 |  | 主机：
| #1.1 |  | 整套系统应包括射频治疗主机、离子束治疗手具
| #1.2 |  | 输出频率：40MHz±5%范围内的高频电磁波
| 1.3 |  | 调制频率：10KHz±10%范围内
| #1.4 |  | 输出功率范围；2-300W范围内可调
| 1.5 |  | 冷却方式：接触式全程冷却
| 1.6 |  | 带有LCD彩色触摸屏
| 2 |  | 离子束治疗手具参数：
| #2.1 |  | 点接触：像束点之间的间距可以做到1mm以下和1-2mm区间的多种规格
| #2.2 |  | 滚轮接触：滚动宽度可以做到7-12mm和15-20mm区间的多种规格。
| #2.3 |  | 离子束治疗手具配有三种不同类型治疗头
| 2.3.1 |  | 加热/烧灼治疗头：单次治疗范围：12mm，像束点间距1mm，单次治疗范围7mm,曝光时间：0.1-1.0s
| 2.3.2 |  | 滚筒治疗头：周长：25mm，轮宽：10mm，离子束点排列：6排等距离排列
| 2.4 |  | 无单人单次易损消耗品
4 | 耗材/试剂性能参数 |  | 无
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 终身免费升级软件
5.2 | 硬件 |  | 设备硬件配置单
| 1 |  | 离子束TM射频治疗仪 1套
| 2 |  | 离子束治疗手具 1套
| 3 |  | 滚动3# TIP/滚动6# TIP/固定1# TIP/ 固定2# TIP1 组
| 4 |  | 小型蒸汽灭菌器 1个
| 5 |  | 清洗及烘干用附件 1套
| 6 |  | 附件：设备钥匙2把，脚踏开关1个，加水工具1个，遮光板1块，操作手册（中英文）各1本
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 无特殊安装要求
6 | 配套试剂耗材 |  | 无配套试剂耗材
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码