## Sheet1
技术参数需求调查表
项目名称 | 血液透析用水设备 |  | 调研产品1 |  | 调研产品2 |  | 调研产品3
|  |  | 品牌 | 费森尤斯 | 品牌 | DWA | 品牌 | 贝朗
预算 单价 （万元） | 150 |  | 型号 | AquaA2 3000/AquaBplusB2 2500 | 型号 | nephRO TP5 | 型号 | 3600
|  |  | 市场价格 （万元） | 150 | 市场价格 （万元） |  | 市场价格 （万元） | 300万
技术参数需求 |  |  | 产品人员 姓名和电话 | 曹斯佳 13817083674 | 产品人员 姓名和电话 |  | 产品人员 姓名和电话 | 高煜杰13818441743
序号 |  | 技术性能要求 | 是否符合 | 具体性能 | 是否符合 | 具体性能 | 是否符合 | 具体性能
1 | 基本要求 | 血液透析中心专用水处理系统，产水满足透析用水SOP质控需要 | 符合 | 血液透析中心专用水处理系统，产水满足透析用水SOP质控需要 | 符合 | 血液透析中心专用水处理系统，产水满足透析用水SOP质控需要 | 是 | 符合SOP规定
▲2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证。企业具备ISO医疗器械质量管理体系认证。水处理系统获得CE认证，欧洲EMC认证，通过EN60601-1-2,确保电磁兼容性安全。 | 符合 | 具备医疗器械注册证。企业具备ISO医疗器械质量管理体系认证。水处理系统获得CE认证，欧洲EMC认证，通过EN60601-1-2,确保电磁兼容性安全。 | 符合 | 具备医疗器械注册证。企业具备ISO医疗器械质量管理体系认证。水处理系统获得CE认证，欧洲EMC认证，通过EN60601-1-2,确保电磁兼容性安全。 | 是 | 有相关资质
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 工作流程 | 水处理系统为血液透析专用双级反渗系统，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端，系统内无反渗水储水装置（直供水型）。 | 符合 | 水处理系统为血液透析专用双级反渗系统，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端，系统内无反渗水储水装置（直供水型）。 | 符合 | 水处理系统为血液透析专用双级反渗系统，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端，系统内无反渗水储水装置（直供水型）。 | 是 | 水处理系统为血液透析专用双级反渗系统，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端，系统内无反渗水储水装置（直供水型）。
★3.2 | 产水量 | 双级反渗主机前后两级串联出水，总体反渗主机的产水量在水温15℃时至少达到5500升/小时，保证血液透析中心（100床位每天4班次）在低温情况下用水需要。一级和二级采用8040反渗膜总数不少于6支，保证充足供水量及膜的寿命。 | 符合 | 双级反渗主机前后两级串联出水，总体反渗主机的产水量在水温15℃时至少达到5500升/小时，保证血液透析中心（100床位每天4班次）在低温情况下用水需要。一级和二级采用8040反渗膜总数不少于6支，保证充足供水量及膜的寿命。 | 符合 | 双级反渗主机前后两级串联出水，总体反渗主机的产水量在水温15℃时至少达到5500升/小时，保证血液透析中心（100床位每天4班次）在低温情况下用水需要。一级和二级采用8040反渗膜总数为10支，保证充足供水量及膜的寿命。 | 是 | 双级反渗主机前后两级串联出水，总体反渗主机的产水量在水温15℃时至少达到5500升/小时，一级和二级采用8040反渗膜总数不少于6支，保证充足供水量及膜的寿命。
★3.3 | 产水水质要求 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.125EU/ml。 | 符合 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.125EU/ml。 | 符合 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.125EU/ml。 | 是 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.125EU/ml。
★3.4 | 紧急操作模式 | 二级反渗系统前后两级可分别单独使用，提供最大的使用灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 | 符合 | 二级反渗系统前后两级可分别单独使用，提供最大的使用灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 | 符合 | 二级反渗系统前后两级可分别单独使用，提供最大的使用灵活性，保障设备运行的安全与稳定。 | 是 | 二级反渗系统前后两级可分别单独使用
▲3.5 | 消毒模式 | 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。 | 符合 | 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。 | 符合 | 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。 | 是 | 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。
3.6 | 待机模式 | 反渗机具备不透析期间待机模式功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。 | 符合 | 反渗机具备不透析期间待机模式功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。 | 符合 | 反渗机具备不透析期间待机模式功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。 | 是 | 反渗机具备不透析期间待机模式功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。
3.7 | 泄漏报警 | 泄漏安全性，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。 | 符合 | 泄漏安全性，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。 | 符合 | 泄漏安全性，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。 | 是 | 泄漏安全性，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。
▲3.8 | 节水功能 | 采用动态节水技术，水利用率75%以上且可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小。 | 符合 | 采用动态节水技术，水利用率75%以上且可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小。 | 符合 | 采用动态节水技术，水利用率75%以上且可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小。 | 是 | 采用动态节水技术，水利用率75%以上且可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小。
★3.9 | 技术支持 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。 | 符合 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。 | 符合 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。 | 是 | 2名专职工程师
3.10 | 配件供给 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。 | 符合 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。 | 符合 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。 | 是 | 有备件库
★3.11 | 用户类型 | 提供上海地区三甲医院客户装机名单≥2家。 | 符合 | 提供上海地区三甲医院客户装机名单≥2家。 | 符合 | 提供上海地区三甲医院客户装机名单：上海长征医院、东方肝胆医院嘉定院区、上海武警总队医院。 | 是 | 瑞金，华山
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 反渗透膜 | 具有高度选择透过性的反渗透膜，能使水中的无机盐去除率达到99%，同时，也能脱除水中的各种有机物、微粒、细菌、内毒素 | 符合 | 具有高度选择透过性的反渗透膜，能使水中的无机盐去除率达到99%，同时，也能脱除水中的各种有机物、微粒、细菌、内毒素 | 符合 | 具有高度选择透过性的反渗透膜，能使水中的无机盐去除率达到99%，同时，也能脱除水中的各种有机物、微粒、细菌、内毒素 | 是 | 具有高度选择透过性的反渗透膜，能使水中的无机盐去除率达到99%，同时，也能脱除水中的各种有机物、微粒、细菌、内毒素
5 | 配置需求
5.1 | 软件 | 可设定自动开关机，自动运行，可联网导出数据。反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力，温度，产水电导度等，以及报警信息。 | 符合 | 可设定自动开关机，自动运行，可联网导出数据。反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力，温度，产水电导度等，以及报警信息。 | 符合 | 可设定自动开关机，自动运行，可联网导出数据。反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力，温度，产水电导度等，以及报警信息。 | 是 | 可设定自动开关机，自动运行，可联网导出数据。反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力，温度，产水电导度等，以及报警信息。
★5.2 | 硬件 | 整套反渗机均采用高品质格兰富风冷高压离心泵，提供足够的后备冗余，保证反渗主机能够长时间连续运行。 | 符合 | 整套反渗机均采用高品质格兰富风冷高压离心泵，提供足够的后备冗余，保证反渗主机能够长时间连续运行。 | 符合 | 整套反渗机均采用高品质格兰富风冷高压离心泵，提供足够的后备冗余，保证反渗主机能够长时间连续运行。 | 是 | 整套反渗机均采用高品质格兰富风冷高压离心泵，提供足够的后备冗余，保证反渗主机能够长时间连续运行。
▲5.3 | 材质 | 反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀材料，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。 | 符合 | 反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀材料，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。 | 符合 | 反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀材料，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。 | 是 | 反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀材料，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。
★6 | 安装要求 | 整套水机安装占地面积不超过8平方米。可与原有环路连接。 | 符合 | 整套水机安装占地面积不超过8平方米。可与原有环路连接。 | 符合 | 整套水机安装占地面积为2.1平方米。可与原有环路连接。 | 是 | 整套水机安装占地面积不超过8平方米。可与原有环路连接。
7 | 售后服务
7.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 | 符合 | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 | 符合 | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修为3年 | 是 | 保修3年
7.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 | 符合 | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 | 符合 | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。 | 是 | 有

## Sheet3
技术参数需求论证结果表
项目名称 | 血液透析用水设备
预算单价 （万元） | 150
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 血液透析中心专用水处理系统，产水满足透析用水SOP质控需要
▲2 | 资质认证 | 具备医疗器械注册证。企业具备ISO医疗器械质量管理体系认证。水处理系统获得CE认证，欧洲EMC认证，通过EN60601-1-2,确保电磁兼容性安全。
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 工作流程 | 水处理系统为血液透析专用双级反渗系统，设计成熟，运行可靠。全闭路循环管路供水，循环末端回流至反渗系统进水端，系统内无反渗水储水装置（直供水型）。
★3.2 | 产水量 | 双级反渗主机前后两级串联出水，总体反渗主机的产水量在水温15℃时至少达到5500升/小时，保证血液透析中心（100床位每天4班次）在低温情况下用水需要。一级和二级采用8040反渗膜总数不少于6支，保证充足供水量及膜的寿命。
★3.3 | 产水水质要求 | 反渗机出水端口和循环管路末端口的水质始终达到：细菌＜50CFU/ml，内毒素＜0.125EU/ml。
★3.4 | 紧急操作模式 | 二级反渗系统前后两级可分别单独使用，提供最大的使用灵活性，保障设备运行的安全与稳定。
▲3.5 | 消毒模式 | 反渗主机和反渗水输送管路可以同步进行全自动化学消毒，消毒后能全自动冲洗干净所有消毒液，保证冲洗后无任何化学消毒液的残留。
3.6 | 待机模式 | 反渗机具备不透析期间待机模式功能，待机模式下能够定时自动冲洗反渗膜及输水环路。
3.7 | 泄漏报警 | 泄漏安全性，反渗机不工作时具备反渗主机和管道的泄漏监测及报警。
▲3.8 | 节水功能 | 采用动态节水技术，水利用率75%以上且可调，根据血透机开机数量自动调节排水量大小。
★3.9 | 技术支持 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。
3.10 | 配件供给 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。
★3.11 | 用户类型 | 提供上海地区三甲医院客户装机名单≥2家。
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 反渗透膜 | 具有高度选择透过性的反渗透膜，能使水中的无机盐去除率达到99%，同时，也能脱除水中的各种有机物、微粒、细菌、内毒素
5 | 配置需求
5.1 | 软件 | 可设定自动开关机，自动运行，可联网导出数据。反渗机能显示反渗膜前和膜后、出水、环路回水等部位的压力，温度，产水电导度等，以及报警信息。
★5.2 | 硬件 | 整套反渗机均采用高品质格兰富风冷高压离心泵，提供足够的后备冗余，保证反渗主机能够长时间连续运行。
▲5.3 | 材质 | 反渗机内管路及反渗膜壳全部使用耐腐蚀材料，在潮湿及化学消毒剂环境中保持不锈不腐，防止泄露，保证可靠性。
★6 | 安装要求 | 整套水机安装占地面积不超过8平方米。可与原有环路连接。
7 | 售后服务
7.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
7.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
签字： 日期：2023-3-30