## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 无影灯 |  | 数量（台/套） | 5 | 预算总金额（万元） | 100
临床科室 |  |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | LED无影灯用途：为手术提供照明，适用手术类型包括：手外科、骨科、心胸外科、普外科、泌尿外科、妇产科、眼科、整形科、直肠科、耳鼻喉科及内窥镜手术等。
2 | 资质认证 |  | 有医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数
3.1 | 设备技术和性能参数 |  | 采用LED冷光源,每一组光源由单独的透镜聚光。
3.2 | 设备技术和性能参数 |  | 采用原装进口弹簧臂，灯臂关节数≥6个，关节灵活度大，稳定性好，定位准确。（提供弹簧臂报关单）
3.3 | 设备技术和性能参数 |  | 无影灯控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命。
3.4 | 设备技术和性能参数 |  | 无影灯控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。
3.5 | 设备技术和性能参数 |  | 灯头为超薄造型，灯头整体厚度小于10CM。
#3.6 | 设备技术和性能参数 |  | 无影灯具有优秀的工艺设计，具有良好的层流穿透效果，符合DIN1946-4层流手术室要求。(紊流度≤37.5%)。（提供证明文件）
3.7 | 设备技术和性能参数 |  | 无影灯中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。
3.8 | 设备技术和性能参数 |  | 母灯灯盘直径≥600mm,子灯灯盘直径≥600mm。
3.9 | 设备技术和性能参数 |  | 每个LED光源可单独更换，降低售后维护成本。
3.1 | 设备技术和性能参数 |  | 母灯最大中心照度160,000lx，检测结果不低于155000lx，子灯最大中心照度130,000lx，检测结果不低于125000lx
#3.11 | 设备技术和性能参数 |  | 光斑直径可以调节，子母灯最小光斑直径检测结果均不大于190mm，母灯调节范围检测值不小于126mm，子灯调节范围检测值不小于78mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明（提供证明文件）
3.12 | 设备技术和性能参数 |  | 子母灯光柱深度检测结果不小于1250mm
3.13 | 设备技术和性能参数 |  | 显色指数（Ra）检测结果不小于95
3.14 | 设备技术和性能参数 |  | 显色指数（R9）检测结果不小于96
3.15 | 设备技术和性能参数 |  | 母灯的深腔无影率实际检测值不小于98%，单遮板深腔无影率检测值不小于74%
#3.16 | 设备技术和性能参数 |  | 子灯的深腔无影率实际检测值不小于99%，单遮板深腔无影率检测值不小于73%
3.17 | 设备技术和性能参数 |  | 母灯光斑分布直径d50检测结果不低于65%，子灯光斑分布直径d50检测结果不低于64%。
#3.18 | 设备技术和性能参数 |  | 具有明亮照明模式、普通照明模式和环境光照明模式，一键切换。明亮照明模式和普通照明模式下照度至少十级可调。
3.19 | 设备技术和性能参数 |  | 母灯LED灯泡＜35个，子灯LED灯泡＜25个"
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 如（耗材/试剂名称1）
… | …
5 | 配置需求 |  | 单套配置：无影灯1套，C臂组件1套，悬吊系统1套，消毒手柄2个，天花吊顶装饰组件1套。
5.1 | 软件
5.2 | 硬件
5.3 | 器械
6 | 安装要求 |  | 设备安装后，厂家人员上门指导操作并做手术床使用培训，确保手术灯操作安全。
6 | 配套试剂耗材
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ 封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  |  | 数量 （台/套） |  | 预算总金额 （万元）
临床科室 |  |  | 联系人： |  | 联系电话：
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码