## 设备技术参数
医疗设备技术参数需求表
设备名称 |  | 多道电生理系统 |  | 数量（台/套） | 1 | 预算总金额（万元） | 100
临床科室 |  | 心内科 |  | 联系人： | 汤晔华 | 联系电话： | 18621966459
序号 | 技术和性能参数名称 |  | 参数和性能要求 |  |  |  | 备注
1 | 基本要求 |  | 用于电生理检查、射频消融治疗心律失常，包括室速、房扑、房颤，冠脉造影、PTCA、起搏等心脏介入手术。
2 | 资质认证 |  | 提供医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数 |  | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
3.1 | 计算机系统 |  | 计算机系统：专业图形工作站，内存8G、硬盘2.5TB、专业图形显卡，WIN7系统；
#3.2 | 前置放大器 |  | 前置放大器：体表放大器（12道）、心内放大器（单/双极各128个通道可同时记录）、有创血压（4道）；
3.3 | 抗除颤功能 |  | 符合I类，CF级医疗仪器，具有抗除颤保护功能；
*3.4 | 采样率 |  | 采样率：每通道4K；
#3.5 | 输入阻抗 |  | 体表输入阻抗：≥15MΩ，心内输入阻抗：≥24MΩ；（应有证明材料）
*3.6 | 共模抑制 |  | 共模抑制：体表≥95dB，心内≥101dB；（应有证明材料）
3.7 | 通讯方式 |  | 多道系统中放大器和图形工作站的通讯方式采用光纤传输协议，传输数据稳定、速度高；
3.8 | 波形记录 |  | 全数字滤波系统记录最原始的波形，并可按需以不同风格显示波形；
3.9 | 拖带 |  | 为HIS起搏手术优化的脉冲消除电路，刺激脉冲后波形极速恢复（典型值小于80mS），拖带无压力；
*3.10 | 心内通道 |  | 128个心内通道，任意通道具备单极和双极的功能，并可以同步记录；
#3.11 | 接线盒 |  | 大小双接线盒配置，单个大接线盒有64孔，微型接线盒有20孔，可满足大多数手术要求，灵活简洁；（应有证明材料）
3.12 | 导管库 |  | 内置导管库，面向导管和电极的系统配置设计，破除了电生理系统传统的通道设计概念，导管设置配置简洁直观。全图形化的波形选择面板，操作简洁高效；
3.13 | 快接接口 |  | 可自动识别的导管快接接口，系统主要接口可自动识别外部连接设备， 即插即用可以提高临床配置效率；
3.14 | 放大器放置 |  | 灵活小巧的放大器单元可放置在手术床头，电脑主机/操作显示单元可以在导管室内任何位置分体放置，部署灵活不占用导管室空间；
3.15 | 对比功能 |  | 实时刺激探测与激动顺序对比功能：任意导联均可以在设定的刺激触发位置与选定的参数图自动对位，进行激动顺序比较，方便双径路的消融治疗；
3.16 | 对比功能 |  | 全屏激动顺序对比，全屏自动对比时，前一幅波形由阴影线绘制，可直观对所有导联的激动顺序进行自动比对，提供更全面的激动顺序信息，方便双径路的消融治疗；
3.17 | 模板匹配 |  | 模板匹配的室性早搏判别：具有量化的形态学模板分析，比较功能，对指定的波形进行实时比较，以百分比显示匹配度，主要用于室速、室早消融靶点的快速寻找，优化设计的界面，一键开启/关闭，方便快捷，确保手术效率；
#3.18 | 内置刺激仪 |  | 内置刺激仪，具备恒流刺激，具备双通道刺激功能。刺激模式S1-S7程控刺激、S1S1定时刺激、S1S1连续刺激、RS2刺激、文氏刺激，紧急刺激；（应有证明材料）
3.19 | 刺激幅度 |  | 刺激幅度：恒流模式，0.1-25mA。可选值:0.1mA、0.2mA、0.5mA、1mA、 mA、1.5mA、2mA、3mA、4mA、5mA、6mA、7mA、8mA、9mA、10mA、 12mA、 15mA、20mA、25mA；（应有证明材料）
3.2 | 刺激间隔 |  | 刺激间隔 ：S1:可输入160～2000ms,步进1ms 可调； S2～S7可输入:160～2000ms,步进1ms可调；支持BPM（频率）与MS(间期)切换160～2000ms；
3.21 | 压力监测 |  | 压力信号：4 道心内压力信号。测量范围：0～300mmHg，软件调零。灵敏度控制：5uv/mmHg/mV 按任意比率。压力计算：收缩压／平均压／舒张压,差分最大值最小值；
3.22 | 兼容性 |  | 能兼容各品牌的三维标测系统；
3.23 | 软件升级 |  | 与三维标测系统的软件统一，以后可以直接升级磁电二合一的三维标测系统。（应有证明材料）
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 |  | 管径：单弯7F；电极数: 4；弯型: A/B/C/D/DL/E/F；电极平滑设计，渐变式编织，推拉式手柄，铂铱合金电极
4.2 | 三维心脏电生理标测系统-A型体表电极片 |  | 包含7片电极片，用于心脏电生理手术中发出电刺激信号和记录心电信号
4.3 | 电生理电极导管 |  | 导管由铂电极、铜导线和聚亚胺酯材料制成的柔性导管，电极位于导管头部，导管头部设计由各种弯形，可通过推拉近端手柄来改变导管头部的弯形
5 | 配置需求 |  | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
5.1 | 软件 |  | 中文界面，内置程控刺激
5.2 | 硬件 |  | 操作台*1、控制电脑*1、显示器*2、打印机*1、放大器*1
5.3 | 器械 |  | 无
6 | 安装要求 |  | 无特殊要求
6 | 配套试剂耗材 |  | 具体年用量详见附件
7 | 配套医用耗材（试剂）需求 |  | □ 无配套一次性耗材（试剂）
□√ 有配套一次性耗材（试剂） （□ 开放 □ √封闭）
合理医疗小组签字： 日期：
备注：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。
2.加注“#”号的技术指标为重要指标。
3.加注“*”、“#”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。

## 试剂量
医疗设备配套试剂用量需求表
设备名称 |  |  |  |  | 数量（台/套） |  |  | 预算总金额（万元）
临床科室 |  |  |  |  | 联系人： |  |  | 联系电话：
序号 | 试剂名称 | 试剂品牌 | 试剂开放/封闭 | 试剂年用量（盒/瓶） | 在用试剂单价（元） | 年检测人次 | 年使用试剂总金额（元） | 检测项目医保收费名称 | 医保代码 | 项目收费金额（元） | 年收费金额（元）
合理医疗小组签字： 日期：

## 耗材量
医疗设备配套耗材用量需求表
设备名称 |  | 多道电生理系统 | 数量 （台/套） | 1 | 预算总金额 （万元） | 100
临床科室 |  | 心内科 | 联系人： | 汤晔华 | 联系电话： | 18621966459
序号 | 耗材名称 | 开放/封闭 | 耗材单价（元） | 预估年使用人次 | 耗材预估年使用总金额（万元） | 是否有医保编码
1 | 磁定位冷盐水灌注射频消融电极导管 | 封闭 | 19800元 | 50 | 99 | 是CN0000000065024
2 | 三维心脏电生理标测系统-A型体表电极片 | 封闭 | 7500元 | 50 | 37.5 | 是CN0000000067689
3 | 电生理电极导管 | 开放 | 5145元 | 50 | 25.7 | 是CN0000000061511