技术参数

- * 内部容积：不小于 650升，2 英寸冻存盒的存放数量：不少于 500 个。

- ﹟外部尺寸不大于（ H x D x W）：2000 x 1030 x 970 (mm)

- 工作温度范围:-50℃∽-86℃，工作温度设定点可调节。

- 空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 15分钟。

- *整机内置7个以上温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行

- ﹟标配四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，减少冷气丢失；嵌入式磁铁门闩，防止传统插销式。内门可在不使用工具的情况下拆卸，便于定期清洗。

- 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于300分钟。

- 隔板可调节高度。

- 避免门封条及周边结霜，

- 门把手可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性。

- 冷凝器过滤网易拆卸，可水洗, 保护冷凝器免沾灰尘。

- 重型脚轮，方便移动和固定冰箱。

- ﹟用户界面：小于6英寸电容式触摸按键屏, 有数字温度显示,具有超温、门半开或电源故障等警报状态。

- 具有密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改。

- *通过控制面板，可进行运行温度和报警温度设置，温度过高警报测试功能，以及温度校准补偿功能。

- 控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。

- 标配2个预留外接端口，可连接外部探头或仪器。

- 冰箱运行分贝不超过50dBA。

- 具有图表温度记录仪，可连续记录七天温度。