微波治疗仪采购项目商务技术要求

一、商务要求

★（一）交货时间、地点和方式

1.交货时间：合同签订之日起   国产设备30天内，进口设备60  天内全部交货并安装调试完毕。

2.交货地点：医院指定地点 。

3.交货方式：送货上门。

（二）产品包装和运输要求，根据医院要求执行。

（三）售后服务

★1.质量保证期：自交货验收完毕之日算起，设备质保  96 个月。报价供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。超出质保期后，报价供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

2.报价供应商应当承诺履行军事保密义务，在军事行动中提供应急支援保障服务，保障服务内容包括 设备紧急维修、维护、提供备用品  。

3.报价供应商应当承诺提供该物资的技术培训、技术支持和维修巡检服务，服务内容包括      临床使用培训、设备巡检、设备调试、设备维修，并在报价文件中提供相应书面方案。根据项目情况，提供产品建档计划等。

4.硬件是否回收： 零配件更换后，经科室同意可将旧件回收。

5.日常维护及服务标准： 保修期内提供4次预防性维护,预防性维护资料完整并交至科室备份。

6.其他服务要求：  设备质保期后，若采购单位再次购买保修合同，保修合同价格不高于设备合同金额的5%。

★（四）知识产权和保密要求

报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

★（五）物资编码、打码贴签要求

本项目采购单位所提编目编码、打码贴签要求的，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。

★（六）付款及结算方式

分阶段付款：第一阶段，合同乙方达到货物安装调试合格，提交资产通知单、数额相等的发票结算资料，采购单位支付30%货款；第二阶段，合同乙方达到验收合格之日起正常使用3个月，提交数额相等的发票等结算资料，采购单位支付60%货款；第三阶段，合同乙方达到自验收合格之日起正常使用1年，提交数额相等的发票结算资料，采购单位支付10%货款。

★（七）履约保证金和质量保证金

成交供应商签订采购合同前，应当按合同金额的  10    %（不超过10%）向采购单位提交履约保证金，合同履行物资验收合格后，采购单位应当退回履约保证金，也可根据项目实际情况转为质量保证金    5    % （不超过合同金额5%），质量保证金一般在质保期满且无质量问题时全额无息退还，甲方可以在合同最终支付结算时，一并办理履约保证金返还。

（八）备品备件要求

1.报价供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。承诺零备件和消耗品供应周期至少十年；承诺军队用户更换配件价格不超过全国统一报价的70%，设备质保期满后零配件更换价格不高于本次投标报价的8折。

1．双源微波治疗仪主机                一台

2.工作站电脑（≥19液晶显示）         一套

3.冷水循环系统                      一套

4.≥3米电源线                      一根

5.测温装置                          一套

6.防误踏脚踏开关  （带防滑罩）      一个

7.各种规格微波热凝消融针            各一根

8.射频电缆                          若干

9.台车                              一台

2.报价供应商应当承诺，对售后服务需求提供  4小时内   响应，     12小时内到达现场实施维修。  24   小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由报价供应商提供同类型备品、备件等。

（九）配套耗材要求

耗材若进入医保报销范围，耗材报价不得高于上海市阳光平台公示的价格，报价供应商须出具耗材价格承诺函。

耗材若未进入医保报销范围，报价供应商须提供国内2-3家同类医院进货发票复印件，并承诺耗材销售价格不高于国内其他同类医院。

二、技术要求

说明：关键性技术指标参数前标记“★”符号，重要技术指标参数前标记“▲”符号，一般性指标参数前不作标记。带“★”条款需提供技术支持材料（以具体项目为准，技术支持材料可以从（不限于）以下支持材料选择。产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书等或检测机构出具的检测报告等技术材料支持的）。

（一）设备技术要求

1．用于人体的热凝治疗用

2．电源电压： 220V±10％，50Hz±1Hz

3．输出频率：2450MHz±30MHz

4．驻波比：线缆驻波比≤1.5,辐射器≤3.0

★5.输出功率：输出功率:0~100W，连续可调设置

6．控制方式：按键和触屏两种控制方式

▲7.显示方式：双屏幕（液晶屏）同时显示

8.治疗时间：手动0-30分钟；脚踏0-99s，连续可调设置

9.双路输出，可双路同时运行或单路运行

10.设备外壳的微波辐射泄露＜10mW/cm²

11.术中监测：实时监测机器运行时的各项参数，特别是微波输出时的功率和温度检测，保障机器的正确运行

12.旁开测温功能：对凝固范围和效果进行精确控制

13. 杆温控制功能：当杆温超出 45C，仪器报警，停止功率输出。

14.控温范围及精度：35℃～80℃，误差±1℃

15.具有自动保护装置：过载、过温、误操作保护功能

▲16.设有退针程序，便于最后凝固针道

▲17.内嵌式工作站，实时记录保存手术的过程参数，具有病案存储和后处理等功能

★18.设备、耗材取得相应国家注册证

（二）耗材要求

1.消融范围长短径比例5：4，单针消融可达5cm以上

2.包含双针热凝电极、内镜针

▲3.配套耗材应具备独立收费的编码。