全自动间接免疫荧光分析仪-采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、 | 技术需求 |  |
| 1、 |  | 自动化程度高，实现自动可定义稀释，自动加样，自动洗涤、自动检测等过程。 |
| ▲2、 |  | 样本检测通量高，要求≥160个样品位（支持不同规格血清管）。 |
| 3、 |  | 自动化识别病人样本，能够自动扫码临床样本。 |
| ★4、 |  | 设备满足荧光，要求单独荧光完成≥240测试。 |
| 5、 |  | 设备具有凝块/液面探测功能，加样针精确度满足CV≤2%（>20uL）；CV≤5%（10uL）。 |
| ▲6、 |  | 支持两种以上不同流程的检测项目同时上机检测。 |
| 8、 |  | 仪器整合能力较好，一个载片托盘可承载≥3种规格的荧光载片、可同时检测＞4个检测项目。 |
| 二、 | 配套使用试剂参数 |  |
| 1、 |  | 试剂具有医疗器械注册证、营业执照、经营许可证，能够用于临床检验诊断。 |
| 2、 |  | 试剂有效期不得少于6个月，试剂储存温度一般为2-8℃。 |
| ▲3、 |  | ▲试剂及仪器在上海市或国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌 |
| 4、 |  | 所提供的试剂批号更换一年内不得多于3次。 |
| ★5、 |  | 随试剂免费提供检测用耗材，如系统清洗液、反应杯等。 |
| 6、 |  | 试剂及时配送，且应保证全程冷链运输。 |
| 7、 |  | 当试剂出现不良事件时，响应时间应小于2小时。 |
| 8、 |  | 当出现生产或运输所导致的试剂质量问题时，应免费退换货。 |
| 三、 | 配置清单 |  |
| 1、 |  | 每个模块包含配套电脑，显示器，打印机，条码扫码器各1套。 |
| 2、 |  | 每个模块包含样本架，相应保养包各1套。 |
| ★四、 | 售后服务 |  |
| 1、 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）终身保修（至少6年） |
| 2、 |  | 原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。 |
| 3、 |  | 由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。 |
| 4、 |  | 设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有lis系统完成对接。 |