## Sheet1
技术参数
项目名称 | 血型仪
预算总价 （万元） | 70
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 开展ABO/Rh（DECec）血型分型、交叉配血、不规则抗体筛查，方法为微柱凝胶法。
2 | 资质认证
3 | 设备技术和性能参数
★3.1 |  | 开展ABO/Rh血型分型、交叉配血、不规则抗体筛查。采用方法为微柱凝胶法。
★3.2 |  | ABO 正反定型及 Rh检测速度≥60样本/h
★3.3 |  | 抗体筛查≥80样本/h。
3.4 |  | 试剂卡装载量:每次可同时装载试剂卡≥200张，或可连续放置添加。
★3.5 |  | 加样系统:全自动加样针≥2个，机器内离心机≥2个或满足≥24个卡位。
3.6 |  | LIS处理能力：具备连接到医院 LIS 的串行和 LAN 接口
3.7 |  | 独立的样本装载门，样本装载不干扰试剂区。
3.8 |  | 通过条形码可以对样本和试剂进行主动鉴别，无法识别的条形码可以手工录入。条码识别率高，急诊标本优先通道。
3.9 |  | 试剂位：≥12个试剂位
★3.10 |  | 设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接
4 | 配套使用试剂参数
★4.1 |  | 血型卡：采用微柱凝胶血型卡，配套血型仪使用
★4.2 |  | 抗人球蛋白卡：采用微柱凝胶抗人球蛋白卡可以配套血型仪使用
★4.3 |  | 免费提供清洗液和质控品
5 | 配置清单 | 每套血型仪包含：
5.1 |  | 1 血型仪1台
5.2 |  | 2 扫描枪1个
4.6 |  | 3 配套手工卡式离心机1台
4.7 |  | 4 37度恒温孵育器1台
5 | 售后服务：
★5.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）保修≥6年
5.2 |  | 原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。
5.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。