## 专家
技术参数需求论证表
项目名称 | 全自动血气分析仪
预算单价 （万元） | 25
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求 | 修改建议
1 | 基本要求 | PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、ctHb, SO2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF, ctBil项目检测
2 | 设备技术和性能参数
2.1 | 测试项目 | PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、ctHb, SO2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF, ctBil | 加★
2.2 | 样本类型 | 动脉、静脉、动静脉混合血、透析液
★2.3 | 样本量 | 全参数样本量≤80ul | 删★，▲全参数样本量≤140ul
★2.4 | 检测原理 | 微电极厚膜技术 | 删
2.5 | 测量时间 | 测量时间为35秒 | ▲测量时间≤90秒
2.6 | 进样适配器 | 可连接注射器和毛细管，无需适配器。
2.7 | 操作界面 | WINDOWS XP操作系统，彩色触摸屏幕，中文显示，快捷菜单，内置中文影像操作指南。
2.8 | 设备接口 | RS-232,RJ-45,2个USB接口，数据可传输至HIS或LIS系统
★2.9 | 试剂种类 | 测试卡和试剂包分离，可以单独更换 | 删
★2.10 | 测试卡规格 | 多种试剂规格，最小规格≤100测试/盒。 | 删★
2.11 | 全自动质控 | 内置全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控，含3个水平的自动质控。 | 内置全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控。
4 | 售后服务
4.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）保修≥6年 | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修（至少6年）
4.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。
4.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。
专家签字：
日期：2023-5-30

## 公司
技术参数
项目名称 | 全自动血气分析仪
预算单价 （万元） | 25
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、ctHb, SO2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, ctBil项目检测
2 | 设备技术和性能参数
★2.1 | 测试项目 | PH、PO2、PCO2、Na＋ 、K＋、CL-、Ca2+、Glu、Lac、ctHb, SO2, FO2Hb, FCOHb, FHHb, FMetHb, FHbF, ctBil
2.2 | 样本类型 | 动脉、静脉、动静脉混合血、透析液
▲2.3 | 样本量 | 全参数样本量≤140ul
▲2.4 | 测量时间 | 测量时间≤90秒
2.5 | 进样适配器 | 可连接注射器和毛细管，无需适配器。
2.6 | 操作界面 | WINDOWS XP操作系统，彩色触摸屏幕，中文显示，快捷菜单，内置中文影像操作指南。
2.7 | 设备接口 | RS-232,RJ-45,2个USB接口，数据可传输至HIS或LIS系统
2.8 | 测试卡规格 | 多种试剂规格，最小规格≤100测试/盒。
2.9 | 全自动质控 | 内置全自动质控试剂盒，自动设置并执行质控。
3 | 售后服务
3.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修（至少6年）
3.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。
3.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。
项目名称 | 全自动血气分析仪
预算单价 （万元） | 15
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质和代谢物同时测定
2 | 设备技术和性能参数 | ：
★2.1 | 检测项目 | PH、PCO2、PO2、Hct、Na＋、K＋、Ca＋＋、Glu、Lac
3 | 耗材/试剂性能参数 | 可直接测定的参数应包括以下内容：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。
3.1 |  | 衍生计算参数包括以下几项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SO2C。
3.2 |  | 一体化分析包内含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化抛弃型分析包，无其它耗材；及电极免保养，无需单独更换电极。一体化包无需任何冷藏。
3.3 |  | 测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器。
3.4 |  | 具有机内智能化质控系统：可主动进行实时、连续的质量控制，可24小时实时自动识别错误并纠错，可自动生成质控报告。不消耗测试人份数，不影响测试人份数。
3.5 |  | 血气测定试剂盒（电极法）
4 | 配置需求 | 主机一台
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修（至少6年）
5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机
5.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。