## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 血小板聚集仪
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于体外检测人全血样本的血小板聚集度
2 | 设备技术和性能参数 | 详情如下
2.1 | 测试方法 | 光学法（激光二极管光源）
2.2 | 检测项目 | 血小板聚集功能检测，包括ADP二磷酸腺苷、Collagen胶原蛋白、Epinephrine肾上腺素、Arachidonic Acid花生四烯酸、Ristocetin瑞斯托霉素
2.3 | 波长 | 405、575或650mm滤光片，具有自动转换功能
2.4 | 通道数 | ≥8个通道
★2.5 | 曲线图 | 曲线图：0-300s聚集率曲线图
2.6 | 吸光度范围 | 0.0～2.0OD
2.7 | 温控系统 | 试剂、比色杯、比色室、加样头育温有效温度范围控制在37℃±≤1℃
▲2.8 | 分析速度 | 分析速度：≥60样本/小时
2.9 | 加样自动启动、计时 | 检测量≤200ul
2.1 | 仪器通道 | 仪器通道校正自动默认，无须重复进行
2.11 | 自动计算 | 自动计算斜率和聚集率，聚集单位%率表示
2.12 | 彩色显示 | 彩色显示，打印各通道反应曲线
2.13 | 储存和处理 | 具备储存和处理标准曲线及数据功能
3 | 耗材/试剂性能参数 | 二磷酸腺苷、胶原蛋白、肾上腺素、花生四烯酸、瑞斯托霉素、试管、磁珠
3.1 |  | 在上海有多家三甲医院可以做结果比对，或者平行实验（附证明材料）。
3.2 |  | 提供的试剂有效期大于等于6个月，试剂提供的批号更换，一年不得多于3次。
3.3 |  | 试剂具有医疗器械注册证、营业执照、经营许可证（瑞斯托霉素为科研用，无需注册证）
3.4 |  | 提供相应的免费校准品，提供仪器定期校准。
3.5 |  | 保证试剂的质量（含包装），试剂应全程采用冷链配送。
3.6 |  | 试剂质量产生的任何问题，厂家负责及时更换，对医院引起的损失按2倍金额进行赔偿。
3.7 |  | 一旦不良事件发生时，要及时响应并予以解决，响应时间2小时以内。
4 | 配置需求
4.1 |  | 设备安装必须与医院现有LIS系统对接，自动传输实验结果
4.2 |  | 彩色显示，打印各通道反应曲线
4.3 | 硬件 | 配备电脑，两把加样器（量程包含0-100ul，和100-1000ul）
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修
5.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供4小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。
5.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需提供证明材料。