特定蛋白仪（CRP）参数需求
	序号
	　
	技术性能要求

	1
	基本要求
	主要用于检测超敏C反应蛋白。

	2
	资质认证
	　

	3
	设备技术和性能参数
	　

	3.1
	　
	采用散射比浊原理，检测CRP及其他项目，可以自动混匀。

	▲3.2
	　
	样本针具有自动穿刺功能，无需手动脱盖，能系统支持与科室血液系统或CRP仪器连接。

	3.3
	　
	样本可以采用血清，全血，血浆。

	★3.4
	　
	可以批量上机和连续进样，可以急诊插入进样，≥150个测试/小时，可以自动倍比稀释至出结果。

	3.5
	　
	具有溯源性，有原厂配套的定标液和质控液。厂家定期校准及保养。

	3.6
	　
	线性范围CRP（至少包含）0.1mg/L - 360mg/L,精密度为CV＜5%。

	3.7
	　
	可以支持卡式定标和手动定标。

	4 
	配套使用试剂参数
	　

	4.1
	　
	超敏C反应蛋白测定试剂、清洗液、稀释液

	4.2
	　
	在上海有多家三甲医院可以做结果比对，或者平行实验。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

	4.3
	　
	提供的试剂有效期大于等于6个月，储存温度2-8°C。

	4.4
	配置清单
	试剂提供的批号更换，一年不得多于3次。   

	4.5 
	　
	试剂具有医疗器械注册证、营业执照、经营许可证

	4.6
	　
	提供相应的免费校准品，提供仪器定期校准。 

	4.7 
	　
	保证试剂的质量（含包装），试剂应全程采用冷链配送。

	4.8
	　
	试剂质量产生的任何问题，厂家负责及时更换，对医院引起的损失按2倍金额进行赔偿。 

	4.9
	
	一旦不良事件发生时，要及时响应并予以解决，响应时间原则上控制在2小时以内。

	5
	工作站配置及要求
	整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）保修≥6年

	5.1
	　
	CRP仪 1台，稳压电源1台，打印机1台，足够多的网络连接线

	5.2
	　
	可对样本进行自动条码扫描，检测报告可以直接发送至LIS，双向传输。

	5.3
	
	电压220V,环境温度10℃-30℃,相对湿度＜85%,可以连续24小时工作。

	5.4
	
	可以提供仪器定期校准，可以连续24小时工作。

	5.5
	
	设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等

	5.6
	
	负责与医院现有LIS系统对接，费用由卖方承担。

	6
	售后服务
	

	6.1
	
	整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修（至少6年）

	6.2
	
	原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机

	6.3
	
	原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。


