全自动凝血分析仪及配套耗材项目参数要求

| 序号 | 技术性能要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 用于凝血功能检测 |
| 2 | 设备技术和性能参数 |  |
| 2.1 |  | 检测方法：≥3种方法学，包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法。 |
| ★2.2 |  | 检测速度：PT检测速度≥390测试/小时 |
| 2.3 |  | PT/APTT同时检测速度≥390测试/小时 |
| ★2.4 |  | 检测参数：可开展项目包含PT/APTT/TT/Fbg/D-二聚体/FDP。 |
| 2.5 |  | 可拓展开展AT、内源性凝血因子，外源性凝血因子，vWF，pC，pS，纤溶酶原、抗Xa |
| 2.6 |  | 进样方式：采用全自动进样架方式进样,样品位≥100个 |
| 2.7 |  | 具有闭盖穿刺采样功能 |
| 2.8 |  | 具有混合交叉实验功能（APTT纠正实验） |
| 2.9 |  | 纤维蛋白原测定方法：仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法 |
| ★2.10 |  | 样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本 |
| ▲2.11 |  | 试剂位：≥40个 |
| 2.12 |  | 反应杯：单个独立。 |
| 2.13 |  | 质量控制：提供原厂配套的CFDA注册的质控品、免费校准品。可提供质控管理及实现实时在线质控管理功能 |
| 3 | 耗材/试剂性能参数 | 试剂具有医疗器械注册证、营业执照、经营许可证且在有效期内,试剂效期应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余不少于半年。 |
| 3.1 |  | 试剂批号应保持一定的连续性，批号更换不超过三次/年 |
| ★3.2 |  | PT/APTT/TT/Fbg/该4项试剂为上海市临检中心或国家卫计委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌 |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 |  | 凝血主机一台 |
| 4.2 |  | 电脑主机一台、显示器一台 |
| 4.3 |  | ups一台 |
| 4.4 | 软件 | 可以具有升级功能 |
| 5 | 售后服务 |  |
| 5.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）终身保修（至少6年） |
| 5.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机 |
| 5.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。 |