全自动化学发光免疫分析仪参数需求
	序号
	
	技术性能要求

	1
	基本要求
	该设备主要用于自身抗体项目及EBV感染相关抗体的自动化定量检测

	2
	资质认证
	设备和试剂需具有NMPA注册证

	3
	设备技术和性能参数
	

	3.1
	
	采用化学发光法进行测定

	▲3.2
	
	检测速度总量≥600测试/小时

	▲3.3
	
	单模块检测试剂位≥24个，支持试剂在机冷藏，不停机添加试剂或耗材

	▲3.4
	
	单模块同时加载样本数≥90个，支持随时加样检测，支持样本条码自动扫描

	3.5
	
	具有急诊位功能，满足随时急诊检测样本

	3.6
	
	具有样本自动重测及自动稀释功能，超线性范围自动稀释检测。

	3.7
	
	具有液位探测、血凝块检测及防撞击感应等功能，防止样本或试剂空吸

	3.8
	
	具有一定的扩展功能，支持多台并机

	4
	耗材/试剂性能参数
	

	★4.1
	
	检测项目需包括糖尿病自身抗体谱检测（GAD，IA-2，IAA, ICA）、抗磷脂综合征（ACA,ACA-IgA，ACA-IgG，ACA-IgM，β2GP1，β2GP1-IgA，β2GP1-IgG，β2GP1-IgM）。

	4.2
	
	检测项目可包括EBV病毒感染（包括EBV 衣壳抗原IgA、IgM及IgG）。

	★4.3
	
	试剂及仪器在上海市或国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌

	4.4
	
	试剂三证齐全，且在有效期内,试剂效期一般应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余应不少于半年。

	4.5
	
	试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。

	4.6
	
	全程冷链运输，试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送

	★4.7
	
	随检测试剂免费提供相应校准品及检测用耗材，如反应杯、清洗液及缓冲液等，如有配套质控品，也应免费提供

	4.8
	
	遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳。

	5
	配置需求
	对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求

	5.1
	软件
	操作软件1套

	5.2
	硬件
	全自动化学发光免疫分析仪1套、控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件

	5.3
	器械
	提供UPS

	★6.1
	
	负责与医院现有LIS系统对接，费用（约5000元/台）由卖方承担。

	★7
	售后服务
	

	7.1
	
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）终身保修（至少6年）

	7.2
	
	投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。

	7.3
	
	原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。


