## Sheet1
技术参数
项目名称 | 免疫印迹法自动操作仪
预算总价 （万元） | 46
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 免疫印迹方法学设备实现检测项目过程全部自动化操作。
2 | 资质认证 | 有医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数
★3.1 |  | 样本位≥50个，具有样本条码扫描功能，检测反应位≥50个
3.2 |  | 支持≥3种检测项目，试剂位≥3个，同时上机检测，可自动化稀释
3.3 |  | 具备急诊检测功能，可随机载入样本，不影响现有标本检测进程
3.4 |  | 反应过程控制可以暂停和跳步
3.5 |  | 有自动风干功能
3.6 |  | 有自动成像系统，不受其它光源影响
★3.7 |  | LIS连接实时双向通讯
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 |  | 检测项目属于国家卫健委或上海市临床检验中心室间或室内质评所开展的项目，所投检测用试剂应为国家卫健委或上海市临床检验中心质评系统目录中已收录的品牌；若检测项目为国家卫健委或上海市临床检验中心未开展的项目，所投检测用试剂需提供其他医院的使用证明。
4.2 |  | 试剂在有效期内,试剂效期应为一年以上，送到医院及科室时效期剩余不少于半年。
4.3 |  | 试剂批号应保持一定的连续性，批号更换不超过三次/年。
4.4 |  | 全程冷链运输，试剂应及时配送，在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送
★4.5 |  | 随检测试剂免费提供相应检测用耗材，如吸样头、反应杯、清洗液及缓冲液等，如有配套质控品，也应免费提供
4.6 |  | 遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应。
5 | 配置需求
5.1 | 软件 | 配设备操作系统、结果判读系统
5.2 | 硬件 | 全自动免疫印迹分析仪1套、控制电脑1套（含主机、键盘、鼠标、连接线）、打印机1台及相应的连接线、桌面等配件
★5.3 |  | 设备安装必须与医院现有LIS系统对接
6 | 售后服务
6.1 |  | 整机（含配制清单中的主机和配件，不含试剂和耗材）保修≥6年
6.2 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机
6.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务；原厂必须保证维修更换的零配件均为原厂全新的零配件；由原厂工程师进行年度校准并出具校准报告（报告由原厂盖章并附工程师资质证明）；售后服务承诺函需原厂盖章且注明本次招标项目名称及项目编号。