项目整体要求：

说明：标“▲”为重要技术参数指标，非废标项。

- 软件系统

| 序号 | 技术要求参数 |
| --- | --- |
| 1 | 血管后处理软件平台 |
| 1.1 | ▲支持后处理平台与设备、PACS图像互通 |
| 1.2 | ▲NMPA认证 |
| 2 | 患者数据 |
| 2.1 | 浏览并编辑患者及病例信息 |
| 2.2 | 按成像序列分类预览 |
| 3 | 序列概览 |
| 3.1 | 快速浏览全部序列 |
| 4 | 查看器 |
| 4.1 | 根据窗口选项，大小和布局自定义界面的外观 |
| 4.2 | 在图像框内使用平移，加窗，缩放和切片导航 |
| 4.3 | 将图像复制或导出 |
| 4.4 | 将电影导出为avi格式 |
| 5 | 多平面重建 |
| 5.1 | 在任意倾斜平面中重建3D数据 |
| 5.2 | 用于缩放，窗口和厚度的同步选项 |
| 5.3 | 为血管成像设计的多个预设视图 |
| 6 | 血管分析 |
| 6.1 | MRA图像的半自动血管分割和血管标记 |
| 6.2 | 通过种子点或阈值增长手动划分血管和/或扩展自动检测血管 |
| 6.3 | 血管显示包括投影，拉伸和拉直的CPR视图以及多个横截面视图 |
| 6.4 | 可以直接在4D参考图像上完成体积导航和/或血管分割 |
| 6.5 | 中心线图，显示最小/最大/平均血管腔以及血管曲折度 |
| 7 | 报告 |
| 7.1 | ▲支持中文报告 |
| 7.2 | 可进行图片和文字的编辑 |
| 8 | 2D Flow |
| 8.1 | 自动边界检测，转发 |
| 8.2 | 自动同步相位和幅度图像 |
| 8.3 | 一个系列中最多四个感兴趣区域的流量和速度分析 |
| 8.4 | 两个不同系列的流量分析和流量差异，总和和比率等的计算 |
| 8.5 | 血流方向反转的选择 |
| 9 | 四维血流4Dflow |
| 9.1 | 提取感兴趣区数据, 以加速数据处理 |
| 9.2 | 脑血管血流可视化处理（血流速度，速度矢量，迹线，流线） |
| 9.3 | 在多种结构中半自动标记血管中心线 |

2、硬件

| 序号 | 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 12兆医用一体融合显示器 |  |  |
| 1 | 显示尺寸 | ≧ 30.9英寸 |
| ▲2 | 分辨率 | ≧ 12MP（4200x2800像素） |
| 3 | 显示内容 | 单一显示器上可阅读所有静态和动态PACS影像和乳腺成像 |
| 4 | 防护屏设计 | 前壳配置保护性玻璃，可减少反射，提高图像清晰度，耐刮擦。 |
| 5 | 像素间距 | ≤0.1686mm |
| 6 | 最大亮度 | ≥1500cd/m² |
| ▲7 | 校准亮度 | ≥1000cd/m² |
| 8 | 响应时间 | ≤16.5毫秒 |
| 9 | 可视角度 | 178° |
| 10 | 对比度 | ≥1200：1 |
| 11 | 色彩深度 | 30bit |
| ▲12 | 可调胶片灯 | 支持胶片灯功能，矩形内亮度>2000cd/m2，胶片灯区域位置可调，可选择≥6种方式：左侧左上方、左侧上中、左侧右上方、右侧左上方、右侧上中、右侧右上方。需提供功能实际图片及公开发行用户手册证明。 |
| ▲13 | 乳腺功能显示技术 | 具备特殊设计的能够精准显示运动和多帧图像的技术，对运动图像中的小细节的检测能力可提高 10％。需提供官方宣传证明文件。 |
| 14 | 智能聚焦 | 医生在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，满足医生对微小病灶的精细观察。需提供功能小视频证明文件。 |
| 15 | 辐屏智能减光 | 在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰。需提供功能小视频证明文件。 |
| 16 | 任务灯和壁灯 | 显示器内置一体化任务灯和壁灯照明设计，可一键点亮阅片桌周围区域，优化阅片环境，有助于减少长时间阅片眼睛疲劳。需提供公开发行用户手册和功能小视频证明文件。 |
| 17 | 一键截屏 | 可任意设置快捷键，对典型病例进行随时截屏保存并存档，并且可以对智能聚焦下的图像进行截图保存。 |
| 18 | 显卡 | 配置同品牌自主研发显卡，兼容医院所有PACS系统，保证PACS影像读取速度。 投标时需提供显卡实拍图片，图片中需体现烙刻在显卡上的品牌名称等信息。 |
| 19 | 售后质保期 | ≥5年，包括40000⼩时背光保修 |
| 塔式图形工作站 |  |  |
| 1 | 处理器 | 2颗 英特尔 至强金牌6248R以上CPU |
| ▲2 | 内存 | 支持DDR4 RECC全缓冲内存，插槽数16个RDIMM,2666MHz，≥2*128G内存 |
| 3 | 显卡 | NVIDIA RTXA6000以上显卡 |
| 4 | 硬盘 | 支持SATA/SAS/SSD硬盘 ≥1T SSD硬盘+≥8T SATA硬盘 |
| 5 | 芯片组 | Intel C621系列及以上芯片组 |
| 6 | 网卡 | 集成双口千兆网卡 |
| 7 | 电源 | ≥1400W |
| 8 | 机箱 | 高≤450mm *宽≤230mm*深≤630mm |