## Sheet1
技术参数
项目名称 | 血细胞分析仪（1台）
预算单价 （万元） | 47
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 可以进行血液细胞分析，包括WBC,RBC，PLT等计数，血红蛋白的测定。
2 | 资质认证 | 具有医疗器械注册证
3 | 设备技术和性能参数
▲3.1 |  | 检测方法及原理：核酸荧光染色法或流式细胞技术。
3.2 |  | 血液模式检测参数：报告参数≥25个，直方图≥2个，散点图≥4个
3.3 |  | 全自动细胞计数和分类检测速度≥100样本/小时，全自动细胞计数、分类加网织红同时检测速度≥60个样本/小时。体液模式检测速度≥30样本/小时。
3.4 |  | 自动进样器在待测区可一次性装载50个以上的标本，需配自动条码旋转扫描装置，自动进样器，可随时插入急诊标本，具有条码识别功能。
▲3.5 |  | 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、
3.6 |  | 具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、滑膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。体液模式报告检测参数≥5项，研究参数≥8项。
3.7 |  | 血小板检测采用鞘流阻抗法和染色法两种方法，并可转换。
3.8 |  | 具有低值白细胞检测功能，遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量，无需额外消耗试剂再测一次。
▲3.9 |  | 进样模式及样本量：手动进样小于180μl、自动穿刺进样小于220μl、末梢血预稀释模式40μl。
3.1 |  | 网织红细胞测试为全自动检测，无需人为辅助，无需机外添加试剂。 预稀释模式可进行全参数检测，并能对原始细胞、异淋等进行报警。
3.11 |  | 血液分析仪主机自带10寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统，网络接口支持连接LIS和HIS。
3.12 |  | 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0.1-480）*109/L，红细胞：（0-8.0）*1012/L，血小板：（1-4800）*109/L。
3.13 |  | 体液分析白细胞线性（0.1-8.0）×109/L，白细胞本底≤0.01×109/L；红细胞线性（0-5）×1012/L，红细胞本底≤0.03×1012/L。
3.14 |  | 能提供原厂配套的医疗器械注册的质控品、校准品。
★3.15 |  | 设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接
4 | 耗材/试剂性能参数
4.1 |  | 1.试剂三证齐全，且在有效期内。适用温度为2-25℃.
4.2 |  | 2.试剂批号应保持一定的连续性，一般批号更换不超过三次/年。
4.3 |  | 3.试剂应及时配送，一般在收到订单一周内配送，个别急用试剂应随时响应加急配送。
4.4 |  | 4.遇有突发的试剂质量、运输等问题须及时免费退换，涉及试剂的不良事件须在2小时内响应，本地有派驻机构及人员最佳
4.5 |  | *5.试剂为上海市临检中心或国家卫健委临床检验中心室内或室间质评系统品牌清单中已存在的试剂品牌。
5 | 配置需求
5.1 |  | 1.电脑主机1台及电脑桌。
5.2 |  | 2.全自动血细胞分析仪器1台，配置稳压电源和扫码枪。
5.3 |  | 3.打印机1台
5.4 |  | 4.足够多的连接线及网线
5.5 |  | 5.自动进样轨道
6 |  | 四、售后服务：
★6.1 |  | *1、整机全保≥6年（包含配置清单内的所有设备及材料）。
6.2 |  | 2、原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。
▲6.3 |  | #3、由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。