骨科C臂机球馆维修项目需求

1.★球管是GE原厂全新球管，且保证安装后设备能够正常使用；

2.★上海市内的服务机构配备全职专业DR工程师3位及以上，球管安装校验由GE公司在职工程师或GE公司授权的具有其资质

认证的工程师完成（提供至少3份当年在职工程师认证复印件）

3.★球管安装校验需按原厂标准完成： -焦点中心校正  -自动曝光校正（转换函数校正） -X光剂量校正（KV/mA)"

4.投标人资质要求：经营范围必须包含技术服务项目，营业执照须经年检有效。不得转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与;

5.★投标人应为原厂或者具备本项目原厂唯一授权；

6.提供ISO质量体系认证；

7.安全检查：按照设备厂家标准及相关规定执行，具体包括：指定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果；

8.质量保证：通过指定检查计划、图像质量（效果）检查、评判参数结果、记录检查结果等任务和工作以保证设备质量达到质量标准；

9.管电压范围：36-110KV

10.管电流范围：透视0.2mA-8mA 拍片13mA/20mA

11.加载时间范围：0.1-4.0秒

12.输出标称电功率：100kV，20mA，0.1秒 （摄影）

13.输入电源：180-235 VDC 非工频