## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 （化学发光免疫）
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
一 | 技术要求
★1 |  | 具备可扩展性，提供≥2个免疫模块，同品牌生化和免疫模块可以进行不同的组合，可扩展为多台生化和免疫系统,样品无需分样分管即能上机检测。未来可采用不同方式连接自动化轨道系统。
▲2 |  | 单模块综合处理速度≥400测试/小时,单模块样本位≥300个样本可随机连续装载。
▲3 |  | 单模块试剂冷藏位≥40个，可同时放置≥40个检测项目试剂。
4 |  | 样本管适用高度72-102mm,直径9.6-16.1mm, 可使用样本杯,具有样本条码管理功能，支持自动稀释。
5 |  | 可预约自动运行试剂定标和质控。单机每一个项目在仪器上可以同时储存≥4条标准曲线。
★6 |  | 单模块总长≤2 米。
7 |  | 具有远程诊断及提前预警服务，售后可实行24小时实时监测检测仪器的各项运行数据，保障检测仪器稳定运行，并提供定期仪器状况业务回顾。
▲8 |  | 具有急诊位功能。
9 |  | 可以不停机随时加载试剂、标准品、质控品、辅助液体及耗材满足冷链要求，机上自带试剂冷藏功能。
10 |  | 样本针：具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出等功能，样本针携带污染率<0.1 ppm。
▲11 |  | 可提供大包装的试剂，最大可提供≥200测试/盒的试剂包装。
12 |  | 系统软件可进行测试订单和结果管理、样本工作流程管理、质量管理、设备管理和历史报告管理等功能，并可连接第三方的设备。
13 |  | 原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员，提供当地应用技术人员联系方式和厂家维修授权证书
二 | 配套使用试剂参数
1 |  | 试剂具有医疗器械注册证、营业执照、经营许可证，能够用于临床检验诊断。
2 |  | 试剂有效期不得少于6个月，试剂储存温度一般为2-8℃。
▲3 |  | 试剂及仪器在上海市或国家卫健委临检中心室内或室间质评有分组或菜单包含品牌
4 |  | 所提供的试剂批号更换一年内不得多于3次。
▲5 |  | 随试剂免费提供检测用耗材，如反应杯等。
6 |  | 试剂及时配送，且应保证全程冷链运输。
7 |  | 当试剂出现不良事件时，响应时间应小于2小时。
8 |  | 当出现生产或运输所导致的试剂质量问题时，应免费退换货。
三 | 配置清单
1 |  | 每个模块包含配套电脑，显示器，打印机，条码扫码器各≥1套。
2 |  | 每个模块包含轨道，样本架，相应保养包各≥1套。
★四 | 售后服务
1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）终身保修（至少6年）
2 |  | 原厂负责售后服务，设备使用期间每年免费上门维护保养至少4次，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担，如24小时无法排出故障，应提供备机。
3 |  | 由原厂进行校准及保修，具备即时报修响应及24小时内上门服务能力。
4 |  | 设备支持LIS连接，自动传输数据，免费与医院现有LIS系统完成对接。
注：加注“★”、“▲”号的技术指标均需提供证明材料。