DR采购需求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 1.设备要求：配有2块无线平板探测器（摄影平床用及胸片架用各一套，可满足立位和卧位数字化X线摄影的需求）、立式胸片摄影架、卧式摄片床、悬吊装置和悬吊式安装的X线球管、自动限束器、DAP、无线遥控器、长骨拼接摄影支架、X线高频高压发生器、控制台、图像采集工作站、图像诊断处理工作站等； 2、用途要求：实现一机多用，能够进行数字化X射线摄影检查，在完成所有体位常规DR摄片检查的同时，还可以实现有助于提升临床诊疗应用的功能性DR新技术。 |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| ★3.1 | 高压发生器输出功率 | 输出功率：≥80kW |
| 3.2 | 最大逆变工作频率 | ≥200kHz |
| 3.3 | 摄影管电压可调范围 | ≥40-150kV |
| 3.4 | 摄影管电流可调范围 | ≥10-1000mA |
| 3.5 | 电流时间积可调范围 | ≥0.1-1000mAs |
| 3.6 | AEC自动曝光控制技术 | 具备 |
| 3.7 | X射线球管焦点尺寸 | 小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm |
| 3.8 | 焦点功率 | 小焦点≥40KW，大焦点≥80KW |
| ★3.9 | 阳极热容量 | ≥350 KHU |
| 3.10 | 旋转阳极转速 | ≥10000转/分 |
| 3.11 | 限束器操作功能 | 可根据工作站摄影体位自动调节照射野大小 |
| 3.12 | 等效总滤过 | ≥2.5mm Al |
| 3.13 | 激光定位装置 | 具备 |
| ▲3.14 | DAP剂量面积乘积仪 | 要求配置并安装在限束器照射野窗口，在曝光时能检测DAP值并能在图像采集工作站界面上直接显示数值 |
| 3.15 | 悬吊式球管支架球管移动范围 | 可前、后、左、右、上、下移动，水平纵向移动≥220cm, 水平横向移动≥200cm,，球管垂直方向移动≥160cm |
| 3.16 | 自动跟踪功能 | 具备对床和胸片架的平板位置自动跟踪 |
| 3.17 | 球管旋转角度 | 沿垂直轴旋转：≥±180°，沿水平轴旋转≥±125° |
| 3.18 | 球管侧近台操作系统 | 电容触摸屏≥10英寸，可实时显示球管运动、旋转角度、SID距离、摄影床升降高度等数据信息 |
| 3.19 | 曝光参数近台调节功能 | 具备，可调节kV、mA、mS、mAs 4档曝光参数 |
| 3.2 | 一键定位功能 | 具备立位1.0m、1.5m、1.8m、卧位1.0m四个常用部位选择 |
| 3.21 | 立式胸片摄影架平板移动性能 | 平板中心点离地垂直升降范围：≥350-1700mm |
| 3.22 | 可更换滤线栅 | 栅密度≥40线对/cm，SID≥180cm，尺寸：≥18×18英寸 |
| 3.23 | 立位AEC电离室自动曝光装置 | 具备 |
| 3.24 | 摄片床要求 | 固定安装浮动平床，电磁锁定 |
| ▲3.25 | 床面电动升降范围 | ≥350mm |
| 3.26 | 床面移动范围 | 纵向移动≥95cm，横向移动≥25cm |
| 3.27 | 床面尺寸： | ≥220x80cm |
| 3.28 | 床面承重 | ≥200kg |
| 3.29 | 滤线栅 | 栅密度≥40线对／cm，SID≥100cm，尺寸：≥18×18英寸 |
| 3.3 | 卧位AEC电离室自动曝光装置 | 具备 |
| ▲3.31 | 数字化平板探测器要求 | 两块无线平板探测器，可移动应用，可互换使用，满足离床摄影需求，平板探测器为DR 品牌制造商原厂生产或合作公司生产（提供供货合同或协议） |
| ★3.32 | 探测器成像面积 | ≥17×17英寸 |
| 3.33 | 探测器整体重量 | ≤3.2kg（包含电池） |
| 3.34 | 探测器成像材料 | 碘化铯/非晶硅 |
| ★3.35 | 探测器像素尺寸 | ≤125μm |
| 3.36 | 探测器像素总值 | ≥1100万 |
| 3.37 | 探测器成像空间分辨率 | ≥4.0LP/mm |
| 3.38 | A/D转换灰阶 | ≥16bit |
| 3.39 | DQE值 | ≥70% |
| 3.4 | 图像采集显示时间 | 预览小于2秒，成像小于8秒 |
| 3.41 | 探测器电池类型： | 要求采用比锂离子电池安全性能更好的内置式锂离子电容器，无需拆卸更换使用，后期没有电池使用耗材 |
| 3.42 | 电容器快速充电时间： | ≤30分钟 |
| ▲3.43 | 无线平板探测器防水性能 | 具备国际认证的≥IPX6级防水，并提供相关证明 |
| 3.44 | 数据传输、控制模式 | 连接专用有线以太网/无线LAN（符合IEEE802.11a,5GHZ和IEEE802.11n,5GHZ/2.4GHZ) |
| 3.45 | 无线平板探测器平板承重负载 | 整块面板承重负载≥400kg |
| 3.46 | 无线平板探测器使用环境要求 | 温度范围：≥5-35℃；湿度范围：30-75% RH |
| 3.47 | DR图像采集处理工作站要求 | 系统高度集成，工作站配置可控制 X 线发生器、病人资料处理、图像显示及图像传输等，要求配备专业的 DR诊断处理软件 |
| 3.48 | 工作站操作系统： | Unix 、Linux 或Windows 10中文版 |
| 3.49 | 工作站电脑主机要求 | CPU为英特尔i7 6核 3.0GHz以上，内存：≥16G，硬盘：≥1T |
| 3.5 | 液晶显示器尺寸 | ≥19英寸 |
| 3.51 | DR图像采集成像要求 | 具备静态和动态DR图像采集成像功能 |
| 3.52 | 专业DR图像处理软件功能 | 具备患者信息管理，要求能够根据摄片体位自动进行DR图像的优化处理 |
| 3.53 | 图像放大功能 | 具备整幅图像的放大和局部放大功能 |
| 3.54 | 图像调节功能 | 具备图像黑白度调节，亮度调节，窗宽/窗位调节，图像反转，感兴趣区图调整功能，高密度和低密度区域的多级均衡处理和频率增强处理 |
| ▲3.55 | 滤线栅软件功能 | 应用于四肢骨骼片无物理滤线栅摄影的需求，软件需具备3级栅密度的选择和6级以上滤线强度调整功能，要求提供软件操作界面的图片证明 |
| 3.56 | 图像剪裁和打印功能 | 具备一键式图像自动裁剪功能，图像排版和胶片打印功能 |
| 3.57 | 图像拼接功能 | 具备用于脊椎和下肢骨的拼接成像，上下拼接张数：≥4张 |
| 3.58 | 平板探测器监控功能 | 工作站界面要求同步显示平板探测器所在的位置（胸片架位和摄影床位）、电池电量、无线信号强度，指导技师实时了解无线平板探测器的工作状态，提供软件界面图片证明 |
| ★3.59 | 网络连接 | 具备DICOM3.0协议接口，通过以太网输出DICOM-3.0格式图像，具备DICOM3.0传输/接收、打印、存储、查询/检索、工作表、MPPS等功能，能够与PACS、HIS、RIS无缝链接 |
| 3.6 | 功能性DR图像诊断处理工作站 | 具备 |
| 3.61 | 操作系统 | 为最新版的windows 10 中文版操作系统 |
| 3.62 | 工作站电脑主机要求 | CPU：Intel Xeon E5-1650 V4及以上，内存：≥64GB, 硬盘：≥4TB |
| 3.63 | 显示器尺寸 | ≥30英寸 |
| 3.64 | 图像处理功能 | 具备接收X射线静态和动态图像，进行功能性的影像解析和处理 |
| 3.65 | 静态和动态图像测量功能 | 具备两点间距离的测量，三点角度的测量，面积的测量、心胸比例的测量 |
| 3.66 | 动态图像的播放速率 | 单倍速，2倍速，4倍速 |
| 3.67 | 图像调整功能 | 具备图像缩放、旋转、平移、对比度调整等功能 |
| ▲3.68 | 骨科图像诊断处理功能 | 基于骨科临床对骨关节置换术和脊椎外科患者在术前、术后的关节、椎体活动度变化和康复运动功能性诊疗的需求，图像诊断处理软件需具备关节和脊椎的活动显像和运动测量功能 |
| 3.68 | 胸肺部功能性DR图像诊断处理功能 | 具备7种以上胸肺部活动功能性成像分析软件 |
| 3.69 | 肺结节病灶诊断处理功能 | 基于临床对肺部结节病灶精确诊断的需求，图像诊断处理软件需具备连续性的频率增强和肋骨弱化图像处理和显像功能 |
| 3.7 | 肺部功能性诊断处理功能 | 基于呼吸内科对COPD患者呼吸功能的定量分析以及两肺野通气功能状态可视化诊断的需求，图像诊断处理软件需具备呼吸周期内的横膈位移、肺野面积变化率自动测量功能和肺通气增强性显像功能 |
| 3.71 | 胸外科辅助性诊断处理功能 | 基于胸外科对肺癌患者术前肺功能状态的评估来制定手术方案的需求，图像诊断处理软件需具备胸膜粘连和肺野纵向运动的分析功能以及术后肺部血流的增强性显像功能，用以辅助诊断因术后下肢静脉血栓回流引起的肺栓塞 |
| 3.72 | 长骨拼接摄影支架 | 可移动式，需配备万向移动轮 |
| 3.73 | 支架底座承重 | 移动≥150kg，静止≥300kg |
| 3.74 | 支架测量尺 | 支架背板需标配测量钨标尺，标尺最小精度：≤0.5cm |
| 3.75 | 无线遥控器 | 具备并应用于DR整机运行的无线遥控操作 |
| 3.76 | 无线遥控器工作模式 | 为工业级的抗干扰射频式遥控，非红外遥控 |
| 3.77 | 无线遥控器遥控功能 | 需具备在操作间隔室遥控功能，遥控距离：≥10m |
| 4 | 配置需求 |  |
| 4.1 | 软件 | 1、DR图像采集诊断处理软件 1套 2、功能性DR图像诊断处理软件 1套 |
| 4.2 | 硬件 | 1、电脑主机（DR图像采集诊断处理工作站） 1台 2、显示器（DR图像采集诊断处理工作站） 1台 3、电脑主机（功能性DR图像诊断处理工作站 ） 1台 4、显示器（功能性DR图像诊断处理工作站） 1台 5、高频高压发生器 1台 6、X射线管组件 1个 7、自动限束器 1台 8、DAP剂量面积乘积仪 1台 9、17X17英寸无线平板探测器 2块 10、AEC电离室（X线自动曝光控制装置） 2套 |
| 4.3 | 器械 | 1、立式胸片摄影架 1台 2、卧式摄片床 1台 3、X线球管悬吊装置 1套 4、放散射滤线栅 2块 5、长骨拼接摄影支架 1台 6、无线遥控器 1个 |
| 4.4 | 安装要求 | 设备尺寸、承重要求，设备安全运行时的温湿度、气压要求，水、电、气体供应要求，以及与配套设施连接要求等 1、设备整体空间尺寸：403cm （长）X 300.4cm（宽）X 320cm （高） 2、承重要求：900kg 3、设备安全运行时的温湿度、气压要求 ：环境温度：10℃～30℃，相对湿度：30%～75%，大气压力：70kPa～106kPa 4、电源要求：电源电压：380V±10%，电源频率：50Hz±1Hz，电源内阻：≤0.17Ω，电源容量：≥65kVA |
| 5 | 售后服务及其他要求 | 原厂保修期≥5年；保修期内开机率≥95%（按365日／年计算）。 |
| 5.1 |  | 要求厂家保修，在上海设有售后服务部和有厂家专职维修人员，与厂家签定售后服务协议。 |
| 5.2 |  | 要求提供设备安装技术资料，操作使用技术资料。维修资料及电路图，提供使用人员操作、运用及维护保养培训。 |
| 5.3 |  | 厂家在国内有零配件保税仓库（注明配件仓库详细地址及电话）；并提供设备10年以上的维修零配件供应。 |
| 5.4 |  | 配备并提供维修电话（提供具体号码），设备出现故障后，2小时内响应，厂家工程师24小时内到场维修。 |
| 5.4 |  | 配备并提供维修电话（提供具体号码），设备出现故障后，2小时内响应，厂家工程师24小时内到场维修。 |