肌电诱发电位仪项目参数要求

| 序号 |  | 技术性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 肌电图诱发电位系统，是对全身肌肉和神经系统功能状态进行检测的设备，是神经外科相关疾病诊断中的金标准。在神经外科的诊疗工作中应用十分广泛，如颈神经根病诊断、腰骶神经根病诊断、臂丛病变诊断、腕管综合征诊断、肘管综合征诊断、外伤致神经损伤情况鉴定、术中神经监护等。 肌电图诱发电位系统的应用能大大提高我院在神经外科相关疾病诊断、鉴别诊断中的准确性，从而更好地为军民的医疗健康保驾护航，使更多患者早日摆脱病痛的折磨，使更多家庭免受经济之苦，也为减轻社会负担贡献属于医疗系统的一份力。 肌电图诱发电位检查项目繁多，包括神经传导、针极肌电图、F波、H反射、重频电刺激、诱发电位等多种检查。与神经外科其他相关检查相比，肌电图诱发电位检查具有结果可靠、重复性高、适应人群广等优点，除了临床诊疗外，还在神经外科的科研进程中有十分重要的应用。 |
| 2 | 资质认证 | 医疗器械注册证、中国CFDA和美国FDA |
| 3 | 设备技术和性能参数 |  |
| 3.1 | 通道数 | ≥4通道放大器 |
| ▲3.2 | 放大器 | 一体化放大器，具备≥22个国际10-20标准电极输入接口 |
| ★3.3 | 采样率 | ≥100KHz/通道 |
| ▲3.4 | 数模转换 | ≥24bit |
| 3.5 | 共模抑制比 | ≥120dB |
| 3.6 | 灵敏度 | 0.01μV/D-100mV/D |
| 3.7 | 扫描速度 | 0.05ms/D-18s/D |
| 3.8 | 噪声抑制 | ≤0.5μV |
| 3.9 | 控制面板 | 独立控制面板，具备0-9数字键。具备鼠标功能，能进行单击、右击。 |
| ▲3.1O | 刺激器 | 具备双路电刺激、反射锤刺激、听觉刺激等接口，并可外接磁刺激器。 |
| 3.11 | 手柄电刺激器 | 具备≥5个多功能按键 |
| ★3.12 | 电刺激类型 | 内置恒流和恒压两种电刺激模式 |
| 3.13 | 刺激强度 | 0-100mA和0-400V |
| 3.14 | 听刺激类型 | Click，Tone Pips，Tone Burst |
| ▲3.15 | 听刺激强度 | 最高可达140dB SPL |
| 3.16 | 视觉刺激视野 | 全视野，半野，1/4野，1/8野，1/16野等（要求提供1/16野图片证明） |
| 3.17 | 神经传导检查 | 运动神经传导；感觉神经传导；F波；H反射；重频电刺激；瞬目反射等 |
| 3.18 | 肌电图检查 | 包括自发肌电，运动单位分析，大力收缩，定量肌电图分析 |
| ▲3.19 | 多运动单位电位 | 一键采集≥10个MUP |
| 3.20 | 诱发电位检查 | 听觉诱发电位、视觉诱发电位、体感诱发电位等 |
| 3.21 | 自主神经检查 | 自主皮肤交感反射（SSR）、RR间期心率变异分析等 |
| 3.22 | 报警及安全指标 | 阻抗异常时红色提示 |
| 4 | 耗材/试剂性能参数 |  |
| 4.1 | 一次性同芯圆针电极 | 记录面积≥0.07mm² |
| 5 | 配置需求 |  |
| 5.1 | 软件 | 能进行神经传导检查、肌电图检查、听觉诱发电位检查、视觉诱发电位检查、体感诱发电位检查、自主神经检查等 |
| 5.2 | 硬件 | 计算机、打印机、肌电图主机、肌电图控制面板、多通道放大器、肌电图控制面板、多功能手柄电刺激器 |
| ★6 | 售后服务 |  |
| 6.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年 |
| 6.2 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。 |
| 6.3 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。 |