## 公司 (2)
技术参数需求确认表
项目名称 | 下肢智能反馈练习系统
技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 用于辅助治疗师对相关患者进行下肢步行功能练习
2 | 资质认证 | 具有中国医疗器械注册证及第三方检测报告
3 | 设备技术和性能参数 | 此设备应达到的基本技术指标、重点技术指标、关键性技术指标、报警及安全要求、不良事件情况等
★3.1 | 练习模式 | 被动、主被动运动练习；
3.2 | 步态控制 | 根据人体生理步态曲线，采用进口伺服电机，可精确控制踏步运动；
3.3 | 本体感觉 | 具有调整万向踏板角度，能够矫正患者足型的功能；能通过调整腿部伸缩杆的长度，增加足底压力，增加患者足底以及神经的感觉刺激，促进患者下肢本体感觉的恢复;
3.4 | 减重系统 | 肩部绑带、腰部绑带与胯部绑带组合成主要的减重系统，减轻患者的下肢负重；床体的后仰功能使得床体可托起患者的上半身重量，减轻下肢的负重；
3.5 | 腰部后仰 | 练习时腰部略微后仰的设计符合人体在行走过程中重心微往后仰的生理状态，练习更为合理；同时后仰的设计使得床体可托起患者的上半身重量，减轻下肢的负重；
3.6 | 体位控制 | 能在运动状态下调整改变站立角度，具有站立练习功能，同时能减少体位性低血压的发生
3.7 | 长度调节 | 根据不同患者，可做相应身高腿长调整；
3.8 | 安全保护系统 | 紧急停止开关；
★3.9 | 痉挛检测 | 灵敏的痉挛监测系统，当痉挛产生时能立即启动痉挛监测功能，停止练习。待患者的痉挛解除后，机器会自动重启，恢复练习，且速度能自动调整降低，减少痉挛的发生；
3.10 | 虚拟现实技术 | 设置练习场景，让患者身临其境，提高患者的专注力；游戏练习环节能减少治疗枯燥性，提高患者的主动性
3.11 | 生物反馈技术 | 听觉生物反馈：练习全程提供语音反馈提示信息，提示患者下肢的用力情况。此外配合舒适的治疗音乐，放松心情；视觉生物反馈：设有情景互动游戏，患者可在互动游戏中看到自己下肢的用力情况，再反馈给中枢神经，促进康复；触觉生物反馈：本体感觉大小可调，在触觉方面上增加神经的刺激反馈，促进神经康复；
★3.12 | 软件功能 | 可建立患者数据库，记录治疗信息及治疗方案；治疗过程中的治疗方案可调；实时评估患者的下肢活动能力，让治疗师了解患者的练习情况，及时调整治疗方案；
4 | 配置需求 | 对设备软件、硬件、器械、配件耗材配置及数量要求
4.1 | 软件 | windows操作系统
4.2 | 硬件 | 设备主机，腰撑
4.3 | 器械
5 | 安装要求 | 电源：（1）电压：220VAC，（2）频率：50Hz，（3） 功率：500VA； 环境温度：5℃～40℃，（2） 相对湿度：≤80%，（3 ）大气压力：86kpa～106 kpa；
★6 | 售后服务 | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
6.1 |  | 投标供应商须承诺，对售后服务需求提供 4 小时响应，12小时内到达现场实施维修。24小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备机、备件等。
6.2 |  | 原厂负责售后服务承诺应包含以下内容：当地有常驻工程师和技术人员提供技术支持服务。原厂必须保证维修更换的零配件，均为原厂全新的零配件。售后服务承诺函需原厂盖章且注明招标项目名称及项目编号。若超过24小时无法排除故障，应提供备用机。