## 公司
技术参数需求确认表
项目名称 | 彩色多普勒超声诊断仪
最终技术参数需求
1 | 基本要求 | 主要用于腹部、妇产、成人心脏、泌尿、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作，具有世界先进水平，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
3 | 设备技术和性能参数
3.1 |  | 主屏幕≥23英寸，宽屏高分辨率监视器，具备万向关节臂设计，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠
3.2 |  | 液晶触摸屏≥12英寸，支持界面编辑及滑动翻页功能
3.3 |  | 操作面板支持调节高度、前后左右位置及旋转，支持抽拉式键盘
3.4 |  | 原始数据储存，可对回放图像进行多种参数调节
3.5 |  | 采用全域聚焦成像技术，图像无聚焦点或聚焦带
3.6 |  | 像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比，可调节开关。
3.7 |  | 耦合剂加热装置，温度可调（附图）
3.8 |  | 互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板及触摸屏按键完成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作（附图）
3.9 |  | 影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示（附图）
4 | 二维灰阶成像单元
4.1 |  | 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，具体中心频率数值可视可调
4.2 |  | 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调（并有专门妇产科、和肌骨专用选项），支持CFM/PDI、宽景成像、造影成像等技术
4.3 |  | 空间复合成像：支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数；具有最大、平均、混合、运动校正四种复合模式，模式中具有三档开角可调节
4.4 |  | 组织谐波成像：可用于全部成像探头，频率可视可调，中心频率数值可显示
4.5 |  | 组织声束矫正技术：适用于所有凸阵及线阵探头，≥7级可调，可显示具体数值（附图）
4.6 |  | 宽景成像：扫描长度≥90cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量
5 | 先进成像技术
5.1 |  | 血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围
5.2 |  | 灰阶血流成像技术
5.3 |  | 非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态
5.4 |  | 无取样框（附图）、无角度依赖，清晰显示血流动力学状态
5.5 |  | 具有捕捉模式，把多帧图像累积到一起，按血流灌注先后顺序动态呈现血管的空间分布状态
5.6 |  | 可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流；也可支持组织+血流双幅显示或叠加显示的方式
5.7 |  | 超微细血流成像技术，显示超微细血流及低速血流信号
5.8 |  | 可支持腹部及小器官应用，支持≥4支线阵探头
5.9 |  | 具备多级别背景模式选择，≥7级
5.1 |  | 支持累积模式
5.11 |  | 支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示
5.12 |  | 支持立体显示模式
5.13 |  | 超微细血流成像技术支持在造影模式下使用
5.14 |  | 二维立体血流显示技术；二维血流显示达到三维显示效果，给与临床更加直观及敏感的图像。立体程度可调节，可联合超低速血流技术和高穿透技术成像，并可支持测速。
5.15 |  | 穿刺针增强显示功能
5.16 |  | 可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量
5.17 |  | 多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作成功率
5.18 |  | 多普勒技术：能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积和取样角度
6 | 高级成像技术
6.1 | 造影成像技术
6.2 |  | 造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等
6.3 |  | 既有谐波造影，又有基波造影模式，并具备原厂高机械指数造影模式
6.4 |  | B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅投射式测量（附图）
6.5 |  | 支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器
6.6 |  | 超声造影成像可与CT\MR\PET-CT等图像对照显示
6.7 |  | 具备多种显示模式：单幅、双幅对照、混合模式等
6.8 |  | 具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及后处理功能；可在双幅对照图像上进行TIC时间强度曲线分析，感兴趣区≥8个，可分析项目包括：均方误差、到达时间、曲线下面积、梯度、最大强度等
6.9 |  | 具备参量成像功能；使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点（附图）；颜色和时间可自行设置
6.1 |  | 支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影图像也可以导入本设备做造影参量成像图
7 | 应变式弹性成像
7.1 |  | 具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作
7.2 |  | 可支持凸阵、线阵/超高频线阵、腔内、等探头
7.3 |  | 具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比
8 | 剪切波弹性成像
8.1 |  | 该技术可支持凸阵、线阵、面阵、腔内探头，拓展临床应用
8.2 |  | 可在腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像
8.3 |  | 可在小器官线阵/面阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像
8.4 |  | 可在腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像
8.5 |  | 剪切波弹性成像具备质控模式
8.6 |  | 剪切波弹性成像时，屏幕可显示剪切波频率范围，确保测量的准确性（附图）
8.7 |  | 剪切波取样框深度范围：≤0.5cm，≥30cm
8.8 |  | 定量测量参数可提供：最大值、最小值、平均值、标准差、中位数、深度、 面积、比值、质控参数、四分位数等测量参数，为临床提供全面的剪切波定量测量解决方案
8.9 |  | 剪切波弹性成像定量分析，在冻结和存储的图像上均可以进行，得到直接反映组织硬度的杨氏模量值（或剪切波速度）
8.1 |  | 剪切波弹性成像定量测量工具支持大小可调、任意形态描记，针对不同大小、不同形态病灶可以进行定量测量（附图）
8.11 |  | 剪切波弹性成像针对困难病人可提供“穿透模式”，提高困难病人检查成功机率
8.12 |  | 成像过程中无冷却时间，无须等待即可快速成像测量
9 | 智能辅助功能
9.1 |  | 成人心脏相控阵探头扫描角度≥120° （附图）
9.2 |  | 支持心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型
9.3 |  | 心功能自动计算功能：在心肌的动态运动下自动追踪描记心内膜并计算出心功能参数，同屏分三部分图像显示动态包络曲线、舒张末期以及收缩末期包络曲线，自动得到EF、CO、SV等心功能数据
9.4 |  | 支持心肌二维斑点追踪技术，心肌应变和应变率分析，自动评估17节段心肌功能，以牛眼图形式直观显示（附图）
9.5 |  | 智能随访功能：可用于临床随访、疗效评估等多种应用。将同一患者之前的超声图像与当前的 图像同屏对比，并可自动同步之前成像参数、体标、注释等全部初始条件，排除仪器因素对组织病灶图像的影响，保证对比观察的科学性和准确性，为临床 诊断、随访、疗效监测提供准确、有效信息，可支持多模态同屏对比
9.6 |  | 智能血管检查技术：一键自动识别血管位置、自动启动彩色多普勒功能、自动调整彩色取样框位置、角度，自动启动频谱多普勒、调整频谱取样容积及角度、自动优化频谱并自动测量。
10 |  | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
10.1 |  | 一般测量
10.2 |  | 妇产科测量：具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值
10.3 |  | 心脏功能测量
10.4 |  | 多普勒血流测量与分析
10.5 |  | 外周血管测量与分析
10.6 |  | 泌尿科测量与分析
10.7 |  | 多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择
11 | 探头规格
11.1 |  | 探头接口≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为无针触点式大接口
11.2 |  | 单晶体腹部凸阵探头，支持声能放大和晶体降温技术：超声频率1.0-5.8 MHz，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像
11.3 |  | 高频线阵探头：超声频率4.0 —15.8 MHz，阵元数≥1000阵元 ，支持造影、应变式弹性和剪切波弹性成像
11.4 |  | 相控阵探头，支持声能放大和晶体降温技术：超声频率1.0-4.8 MHz
11.5 |  | 凸阵探头扫描深度≥50cm（提供原厂datasheet，附图）
12 | 配置需求
12.1 |  | 主机一台
12.2 |  | 凸阵探头一把
12.3 |  | 心脏相控阵探头一把
12.4 |  | 高频线阵探头一把
12.5 | 软件 | 具有造影功能；剪切波技术；弹性成像功能；心功能自动计算功能，自动得到EF、CO、SV等心功能数据；自动心肌功能成像AFI
开放DICOM接口，与医院相关系统对接，若发生费用由供货商负责。
12.6 | 硬件 | 主机一台、凸阵探头一把、相控阵探头一把、高频线阵探头一把
13 | 售后服务 | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
13.1 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。