掌上彩色多普勒超声诊断仪技术参数

	序号
	　
	技术性能要求

	1
	基本要求
	用于甲状腺、乳腺、肌骨、颈总动脉、外周血管、浅表等组织、血管的超声检查

	2
	设备技术和性能参数
	　

	▲2.1
	　
	主机≥32物理通道；

	★2.2
	　
	智能显示端APP与探头无线连接；

	2.3
	　
	主机支持无线座式充电；

	▲2.4
	　
	主机探头净重≤300g；

	2.5
	　
	成像模式：B、M、CFM、PDI、DPDI、PW等模式；

	2.6
	　
	超声频率：线阵探头4-12MHZ，可用于外周血管等浅表部位的扫查。

	2.7
	　
	线阵探头最大扫描深度≥10cm；

	★2.8
	　
	系统动态范围可视可调≥180；

	▲2.9
	　
	图像帧频：B模式下帧速≥10帧／秒；

	▲2.10
	　
	穿刺引导线：软件内具备平面内多角度和平面外中心穿刺引导线；

	2.11
	　
	具有穿刺增强技术，加强穿刺针在血管和浅表组织内的路径显影；

	2.12 
	　
	TGC分段可调≥8段；

	2.13
	　
	具有彩色血流一键优化，彩色取样框可自动识别至血管位置，并自动调节合适的角度。

	▲2.14
	　
	PW模式自动测量和评估：心率、峰值收缩速度、舒张末期速度、加速度、加速度时间、PI、RI、S/D比值、血流量等；

	2.15
	　
	测量功能：支持距离、面积、周长、角度等测量功能；

	2.16 
	　
	扫查部位预设置及支持部位自定义设置；

	2.17
	　
	图像支持存储功能，支持以JPG/BMP/PNG/DICOM等格式进行图像导出；

	2.18 
	　
	支持软件更新，保持最新版软件的使用。

	　
	配置清单
	主机、探头、平板、磁吸座充套件

	3
	售后服务
	　

	3.1
	　
	整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年

	3.2
	　
	售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。


