## sheet
技术参数需求确认表
项目名称 | 干燥柜
最终技术参数需求
序号 |  | 技术性能要求
1 | 基本要求 | 医用干燥柜主要用于中心供应室，可集中处理大量所需干燥物品，并可同时干燥玻璃器皿、手术器械以及麻醉、呼吸物品等，原在用设备更新。
2 | 设备技术和性能参数 | 双门
2.1 | 处理量 | 容积≧280升且一次可处理≥18个器械托盘或36根麻醉管道
2.2 | 干燥温度和时间 | 70℃和90℃可调，干燥时间可调；可显示温度和剩余时间
2.3 | 控制系统 | 电脑控制，自动诊断
★2.4 | 过滤器 | 内置高效过滤器：静电过滤器，分离度≤0.01µm微粒，可经清洗消毒器清洗和热力消毒后反复使用。（提供原厂技术证明文件）
2.5 | 空气流量 | ≧200 m3/h
3 | 配置需求
3.1 |  | 干燥械主机*1
3.2 |  | 麻醉管道夹*1
★4 | 安装要求 | 装卸载宽度≤600mm，电功率≦3.5KW，符合现场安装条件（提供原厂技术证明文件，如技术白皮书等；此条作为医院验收标准）
5 | 售后服务
5.1 |  | 整机（含配制清单中的所有设备及材料）保修≥3年
5.2 |  | 售后服务承诺由原厂和投标商共同盖章出具。原厂负责售后服务，并且当地有常驻工程师和技术人员随时提供技术支持服务。
5.3 | 技术支持 | 上海地区有专职厂家维修工程师，保证及时提供售后服务。在接到报修电话后1小时内给予回复响应，如需现场解决，需在24小时内到达医院，解决问题。
5.4 | 配件供给 | 保证设备在用期间的配件供给，服务响应迅速。